- 新疆华春生物药业股份有限公司

- 仪器设备采购项目

- 公开招标文件

- 项目编号: HCZ-2023-08-01

采购人：新疆华春生物药业股份有限公司

2023 年  8 月

目 录

第一部分

招标公告

第二部分

投标人须知前附表

第三部分

采购项目需求说明

第四部分

投标文件编制

第五部分

附  件

第一部分 招标公告

项目概况

新疆华春生物药业股份有限公司仪器设备采购项目的投标人在2023年8月30日后，可从新疆华春生物药业股份有限公司官网（http://www.xjhcyy.com/）获取招标文件，并于2023年9月20日19:00（北京时间）前递交投标文件。

项目基本情况

项目编号：HCZ-2023-08-01

项目名称：新疆华春生物药业股份有限公司仪器设备采购项目

采购方式：公开招标

本项目不接受联合体投标，不以最低投标价格中标。

采购需求：共采购20种仪器设备及其他相关配套配件。（具体数量、配置等内容详见下表）

| 序号 | 名称 | 数量 | 配置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原子吸收分光光度计 | 1台 | 1 石墨炉主机一台 2 主机同品牌空气空压机，消音型一套 3 石墨炉分析用循环冷却水一套 4 石墨炉分析用石墨管 4.1 高密石墨管15根 5 石墨炉分析用灯空心阴极灯(Cu, Mn)8个 6 随机资料: 中文操作手册 7 电脑及打印机一套 | 具体参数详见技术文件 |
| 2 | 原子荧光光度计 | 1台 | 1 原子荧光光度计（1套） 2 双路顺序注射泵 3 自动进样器：防酸腐蚀极坐标式160位以上自动进样器 4 特制空心阴极灯 5 中文软件操作系统 6 计算机：品牌商务计算机 7 打印机：品牌打印机 |  |
| 3 | 高效液相色谱仪 | 1台 | 1 四元泵含在线脱气机 2 液相色谱系统工具包 3 液相色谱仪自动进样器 4 柱温箱 5 二极管阵列检测器 6 主动密封垫清洗装置 7 溶剂过滤头 5个 8 螺纹口样品瓶，盖及隔垫 100个 9 专用 C18液相色谱柱及保护柱芯 1套 10 肖特溶剂瓶 5个 11 色谱控制软件 12 品牌电脑及打印机 |  |
| 4 | 气相色谱仪 | 1台 | 1 气相色谱主机1 台 2 电子捕获检测器(ECD) 1个 3 氢火焰离子化检测器（FID） 1个 4 两年备品备件包括： 高温隔垫,20/pkg(最高温度450°C) 1包；高温隔垫,50/pkg(最高350°C)1包；石墨O型圈（分流用、4个/包）1包；氟橡胶O型环,10/pkg 2包；分流/吹扫用过滤器配件 2套；分子筛过滤器(老化)1套；毛细管用压环10个/包 2包；惰性处理石英棉 1包；Nipple for GASKET 接头 1包；Nut/CLH,毛细管用螺母(无缝)2个；LINER SH2010 PK5 3.4MM ID GN 分流用玻璃衬管（5个/包）1包；Column Cutter毛细管柱切割器1套；镊子1个；石英棉填充工具1套； 5 顶空自动进样器90位一套 6 样品瓶100个 7 -1毛细管柱1根，中极性1根； 8 99.999%高纯钢瓶氮气（40L）及减压阀一套。 9 品牌商用电脑[配置要求为：CPU I5;内存 4G；硬盘1T；光驱 DVD 刻录盘；显卡 1G；显示屏 23英寸；含COM口；操作系统 正版专业版Microsoft® Windows 10（64位）系统。]及A4高性能激光打印机各一套 10 配套同品牌氢气发生器和空压机各一套 |  |
| 5 | 全能型薄层色谱扫描仪 | 1台 | 1 主机（含光源、光栅单色仪、移动平台、USB串口） 2 Goodsee-20E薄层色谱成像系统 3 Tstar-3000Plus专业薄层中药指纹图谱工作软件 4 SP-20E自动薄层条带点样仪 |  |
| 6 | 分析天平 | 1台 | 十万分之一 |  |
| 7 | 电子天平 | 1台 | 千分之一 |  |
| 8 | 电子天平 | 1台 | 百分之一 |  |
| 9 | 紫外可见分光光度计 | 1台 | 1 主机 2 自动六联池架，含10只10mm 方形石英比色皿。 3 备品备件：卤素灯1只，氘灯1只 4 联想品牌酷睿四核I5-4590(3.3G，6M);DDR3 1600 4G内存，独立显卡；1T硬盘，21寸液晶显示器，DVD-RW，操作系统WIN7(专业版） 5 激光打印机：HP |  |
| 10 | 微波消解仪 | 1台 | 1 微波消解仪主机1台； 2 非接触式底部红外全罐温度监控系统1套； 3 高精度压力监控系统1套； 4 全罐压力监控系统1套； 5 COT实时异常监控系统1套； 6 8位消解转子系统1套；（含罐架8个，宇航复合纤维外罐8个，TFM内罐及罐盖8个） 7 辅助工具及专用工具包1套； 8 12位赶酸仪一台 |  |
| 11 | 电热板 | 1台 | 1 实验电热板主机，1台 2 分体式线控控制器，1台 3 聚四氟乙烯保护膜，1份 |  |
| 12 | 崩解仪 | 1台 | 左、右两组吊篮。 |  |
| 13 | 超声工作仪 | 1台 | 1 超声波频率:40KHZ； 2 容量:10L。 |  |
| 14 | 超纯水机 | 1台 | 1 超纯水主机：1台 2 10寸三级过滤器：1套 3 5μm PP深层滤芯：3个 4 KDF复合滤芯：3个 5 精密活性炭滤芯：3个 6 300 GPD RO膜：3个 7 有机物纯化柱：3个 8 双波长(185&254nm)紫外灯管(进口)：3个 9 4柱式超纯化柱(进口树脂)：3个 10 (0.45+0.1)μm进口PES终端滤器：3个 11 10寸PP滤芯：3个 12 10寸软水树脂：3个 13 10寸活性炭棒：3个 14 附件包：1包 |  |
| 15 | 恒温水浴锅 | 2台 | 1 工作室尺寸470X310X130mm 2 型式：6孔 3 加热功率：1500W |  |
| 16 | 药品强光照射试验箱 | 1台 | 1 容积(L)：500； 2 温度控制范围(℃)：10～65℃； 3 湿度控制范围(%RH)：30～95%RH； 4 运行功率（W）：1000。 |  |
| 17 | 药品稳定性试验箱 | 2台 | 1 容积(L):350 2 温度控制范围(℃)：10～65℃ 3 湿度控制范围(%RH)：30～95%RH 4 运行功率（W）：600 |  |
| 18 | 电热鼓风干燥箱 | 1台 | 1 容积：234L 2 控温范围：室温+5～200℃ 3 定时范围：0～999min/h |  |
| 19 | 马弗炉 | 1台 | 1 主机一台 2 说明书一份 3 保修卡、合格证各一份 |  |
| 20 | 生物显微镜 | 1台 | 1 生物显微镜主机 1套 2 透射明场照明系统 1套 3 平场消色差物镜4X—100X（4个） 1套 4 相机及拍照软件 1套 5 必配的附件、配件、专用工具、消耗品等 |  |

投标方式和截止日期

投标方式：

投标文件以PDF格式发电子邮箱：huachunyaoye@huachun.com.cn，并同时邮寄纸质版一正一副两份。

投标邮寄地址：新疆乌鲁木齐市新市区北京南路370号银通大厦1栋9楼，收件人：金奋荣，13565803615。

投标截止日期：2023年9月20日19：00（北京时间），以电子扫描件提交时间为准。

招标单位情况：

招标单位：新疆华春生物药业股份有限公司

地    址：新疆乌鲁木齐市新市区北京南路370号银通大厦1栋9楼

技术咨询：郝娟15894084869

联 系 人：金奋荣  座机：0991-3853900       手机：13565803615

许宝民  座机：0991-6679262-5027  手机：13579923887

邮    箱：huachunjituan@huachun.com.cn

第二部分 投标人须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | - HCZ-2023-08-01 |
|  | 项目名称 | 新疆华春生物药业股份有限公司仪器设备采购项目 |
|  | 招标内容 | 采购清单包含的全部内容 |
| 2 | 招标人 | 新疆华春生物药业股份有限公司 |
| 3 | 项目地点 | 新疆华春生物药业股份有限公司（甲方指定地点） |
| 4 | 质量标准 | 符合国家及行业质量验收合格标准。 |
| 5 | 资格要求 | （1）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（授权书需附法人身份证及委托人身份证复印件）； （2）有效经年检的三证合一营业执照； （3）提供近一年的审计报告或财务报表（成立不足一年的需提供成立至今的财务报表）； （4）提供法人或授权委托人近三个月的社保缴纳凭证（成立不足三个月的提供成立至今的社保缴纳凭证、退休人员提供退休证） （5）提供税务局出具的近半年之内任意三个月完税凭证（依法免税的投标单位应提供依法免税的证明材料）； （6）如在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家企业信息系统（http://www.gsxt.gov.cn）受过处罚的、被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次采购活动（企业自行在网站下载打印，并携带加盖鲜章的复印件，打印时间须在公告发出之日后）； （7）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标，否则，相关投标均无效。 |
| 6 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受，应满足下列要求 |
| 7 | 投标文件份数 | 本项目投标文件以PDF格式发电子邮箱：huachunyaoye@huachun.com.cn，并同时邮寄纸质版一正一副两份。 |
| 8 | 投标文件提交截止时间 | 投标截止时间：2023年9月20日北京时间19：00 |
| 9 | 开标时间及地点 | 开标时间：招标方在招标答疑会后通知具体时间 开标地点：乌鲁木齐市新市区四平路华春小贷二楼会议室 |
| 10 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5 人 评标专家确定方式：新疆华春生物药业股份有限公司自行邀约专家组建专家团队 |
| 11 | 盖章和签字要求 | 企业公章 企业法定代表人签字或盖章 |
| 12 | 评标方法 | 综合评分法 |

投标人须知

（一）总则

1  投标人资格

1.1符合招标公告有关要求，承认并履行招标文件各项规定的供应商均可参加投标。

1.2符合投标人资格的投标人应承担投标全部责任与义务。

2  投标费用

2.1 无论投标结果如何，投标人应自行承担参加投标相关的全部费用。

3　招标人的权利

3.1 招标人无论出于任何情况和原因，可停止本次招标，无需向受影响的投标人承担任何责任。

4  书面声明

4.1 投标人参加此项目投标，必须出具参加招标采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

4.2 投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

4.3 按照招标文件的规定加盖本单位公章（自然人投标的无需盖章，需要签字、摁手印）。

(二)招标文件

1　招标文件的构成：

1.1招标文件包括：

（1）投标人须知前附表

（2）招标公告

（3）采购需求（招标项目说明<概述>及要求、《技术规格、数量及质量要求》）

（4）投标文件编制及装订

（5）附件—投标文件格式

2　招标文件的修改

2.1在投标截止日前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改，据此发出的补遗书将构成招标文件的一部分；

2.2招标文件的修改将以邮件的形式通知所有获取招标文件的投标人，招标人可以酌情延长投标日期。

(三) 投标文件的编制及装订

1　投标文件的编写

1.1投标人应详细审阅招标文件的全部内容，按照招标文件的要求认真编制投标文件，保证所提供的全部资料合法、真实、完整、有效，以使其投标文件对招标文件做出实质性响应。否则投标有可能被拒绝，其风险和法律责任由投标人自行承担。

1.2投标文件应以中文书写或打印，行间不得插字、涂改和增删。

1.3投标文件必须有完整页码、有封面、封皮、目录、页码，用A4纸打印装订成册（最低标准），具体样式附后。未按最低标准制作投标文件有可能被拒绝，其风险和法律责任由投标人自行承担。

1.4书写或打印的文字表述不清、前后矛盾，导致非唯一理解的投标文件将被认定为无效标或废标。

2　投标语言及计量单位

2.1投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往的文字、函电统一律使用中文。

2.2投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

3　投标文件的主要组成

投标文件的组成：分为商务文件和技术文件两部分，必须分别、分开制作。

3.1投标人所递交的投标书应包括以下文件：（标书按以下顺序制作）

商务文件：

- 投标函；

2、反商业贿赂承诺书；

3、法定代表人资格证明文件及授权委托书；

4、投标人单位基本情况表（内容包括但不限于营业执照、开户许可证、社保、完税证明、信用中国和中国政府采购网查询结果）

5、投标人近三年有无违法违规记录承诺书；

- 投标报价表含总价和分项报价、税率、供货时间，如有收费服务一同报价；

7、商务偏离表。

技术文件：

1、实施方案；

2、售后服务；

3、培训方案；

4、交货期及保证措施；

5、主要产品来源证明材料；

6、人员配置；

7、供应商认为需要提供的其他文件和资料。

3.2证明投标货物或服务符合招标文件规定的文件：

（1）提交所有投标货物或服务和相应服务的合格性、符合性证明文件，该文件可以是文字资料、图表和数据等。

（2）详细描述投标货物或服务的规格、功能、性能、技术参数以及与招标货物或服务的偏离情况等。

（3）投标人认为需要补充的其它资料文件。

4　投标报价

4.1投标人应在投标报价表上标明单价和总价。如单价和总价不符，以单价为准，小写与大写不符的，以大写为准。投标人的投标价应是指所有货物或服务按招标书要求的交付使用或完工的价格；投标人应在投标报价上标明，本次投标拟提供服务的单价金额及投标总计，开标后不得更改，投标人对项目的报价必须是唯一的，招标人不接受有任何选择的报价。

4.2投标报价以人民币为结算货币，须包括设备价款、附件、配件、备品备件、途中运输费、装卸费、安装调试费、维护费、培训费、技术资料费、保险费、税费及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由采购人支付的费用（或服务的全部费用）。

4.3招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

4.4招标方不接受低于成本的投标报价，也不接受招标项目范围内的捐赠。

4.5固定合同价，投标人所报的单价和总价在合同实施期间应保持不变，并不因劳务、材料等成本的价格变动而做任何调整。

4.6投标产品为计算机、打印机、显示器等九大类政府强制采购的产品，必须为国家财政部、环境保护部、国家发改委等有关部门发布的《环境标志产品政府采购清单》和《节能产品政府采购清单》中的产品。

5　投标文件的装订顺序及份数

5.1投标文件自编目录、页码，装订成册。

5.2投标文件份数详见《投标人须知前附表》，每份投标文件须清楚的标明“正本”或“副本”字样，如正本与副本不符，以正本为准。

6　投标文件签署

6.1投标文件应由法定代表人或法定代表人授权委托人按规定逐一签署或签名，并加盖单位公章，否则由此造成的无效标由投标人负责。

6.2投标文件的签署应清楚工整。凡有修改、涂改处将视为无效标处理。

(四) 投标文件的递交

1　投标截止时间

1.1投标截止时间: 详见《招标公告》或《变更通知》。

1.2超过投标截止时间以后递交的投标文件将拒绝受理。

2　有下列情形之一的，投标无效：

2.1投标文件逾期递交的；

2.2不具备招标文件中规定资格要求的；

2.3不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

2.4不按照招标文件制作投标文件的。

(五)  评标

1 评标委员会

1.1 招标人将组建评标委员会，评标委员会由技术、经济等方面的专家组成。

1.2 评标委员会负责对投标文件进行评审和比较，并向招标人推荐中标候选人。

2 评标原则：公平合理，价格公正、优中选优，投标价格最低的投标报价为评标基准价。

3 评标办法：采用综合评分法。

评标采用综合评分法，评标委员会对通过资格及实质响应的各合格投标方的标，根据以下标准和方法评议打分。评分将按商务部分和技术部分分别进行，计算出各合格投标方的综合得分，综合得分最高者将被推荐为第一中标候选人，其余的递补中标候选人按综合得分从高到低的顺序依次排序。若有相同的最高综合得分，则其中技术部分得分高的投标方将被排序在前；若最高综合得分和技术部分得分仍相同，则其中投标价低的投标方排序在前。

3.1 报价部分 30分

3.2 技术部分 70分

评审方法（综合评分法）

| 序号 | 考核项目 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分30分 |  |  |  |
| 1 | 报价 | 30分 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。 |
| 技术部分70分 |  |  |  |
| 2 | 实施方案 | 15分 | 根据实施方案的合理性、可行性、是否严密周到等情况进行综合比较，实施方案包含项目实施计划、运输计划及验收方案和措施等。 方案内容完整详尽、严密周到、合理可行，且不限于上述所要求内容的15分;存在缺漏项或未提供的不得分。 |
| 3 | 售后服务 | 15分 | 根据各投标人提供的售后服务承诺和售后服务方案情况： - 货物出现质量问题时可免费退换；不能及时兑现服务承诺内容而影响买方使用时，卖方应给予的补偿；（5分） - 保修、售后人员配置情况；（5分） - 服务响应时间、到场时间、修复时间、应急处理等；（5分） - 内容详尽、贴合采购人需求得15分，存在缺漏项或未提供的不得分。 |
| 4 | 培训方案 | 10分 | 供货方能保证用户单位完全掌握材料正常使用和基础维护，为用户提供材料的使用说明书、日常维护和相关知识的应用培训，有完整的培训计划，充分满足用户要求，方案完备合理，描述清晰，可操作性强，得10分；存在缺漏项或未提供的不得分。 |
| 5 | 交货期及保证措施 | 15分 | - 提供货物供货期承诺及设备安装调试进度计划（5分） - 提供现场人员计划（5分） - 提供质量安全保证措施方案（5分） - 存在缺漏项或未提供的不得分。 |
| 6 | 主要产品来源证明材料 | 5分 | 提供厂家出具的产品授权书复印件，或自身为生产厂家则提供说明（5分）。 |
| 7 | 人员配置 | 10分 | - 投标人针对本项目安排的项目负责人具有安装培训经验的人员2人得5分，3人及以上得10分；投标人针对本项目安排的项目负责人没有安装培训经验的人员不得分。 |

（六）  投标文件的初审

1、开标后，评标委员会组成人员将对投标文件进行初步审查，检查投标文件内容是否完整、编排是否有序、提交的投标文件签署是否规范、投标人资格是否符合要求等。

2、在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应是指投标文件与招标文件要求的全部条款、条件相符，没有重大偏离或保留。评标委员会只根据投标文件本身的内容来判定投标文件的响应性。

3、评标人员可以对投标文件中不构成重大或实质性偏差的、微小的、非正规的、前后表述不一致或不规则（规范）的地方进行质询、澄清。

4、没有实质上响应招标文件要求的投标书将作为废标，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

5、投标文件中如果有计算上或累加上的算术错误，将按以下方法进行修正，投标人应接受并确认这种修正，否则其投标将被拒绝：

（1）如果单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准，并修正总价；

（2）如果用数字表示的数值和用文字表示的数值不一致，应以文字表示的数值为准。

（七）  有下列情形之一的，其投标作为废标处理

1、应加盖公章的证照、函件，而未加盖公章的；

2、投标文件的内容不详实或有虚假的；

3、招标文件中明确要求的事项，而投标文件中未做出响应或做出错误响应的；

4、超出招标文件要求的交货(完工)时间的；

5、投标单位提供的设备没有保修期的；

6、投标文件前后表述相互矛盾的；

7、投标文件中附有招标人不能接受条件的；

8、投标价格超过预算采购单位无力支付的；

9、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

（八）  投标文件的评价与比较

1、评标委员会只对实质上响应招标文件要求的投标文件进行综合评价和比较。

2、评标时除价格因素外应考虑下列因素：

（1）供货能力和交货期时间；

（2）投标人的技术支持能力和各种服务（含售后服务）能力;

（3）对招标文件中付款条件的响应性；

（4）投标人是否能保质、保量、准确、全面完成本项目。

3、评标委员会根据招标文件中规定的评标方法进行评标，并向招标人推荐中标人。

4、当出现投标价格相同分值时，按以下顺序排列：

（1）选定技术质量最好的；

（2）如技术质量也相等时，选定技术支持和服务承诺最好的。

（九） 评标的有关要求

1、评标过程严格保密。评标委员会成员和参与评标的有关人员不得将与评标有关的情况包括有关投标文件的评审、澄清、评估和比较中标候选人的推荐情况以及有关授予合同的意向的一切情况透露给任一投标方或与上述评标工作无关的人员。

2、投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其投标被拒绝。

3、评委会向招标负责单位报告评标情况及结果。根据有关规定，对未中标单位不作任何解释。为此，评委会对未中标单位要求说明理由均不予受理。

- 第三部分 采购需求 共20种

第一种 原子吸收分光光度计  采购数量1台

配置

1 石墨炉主机一台

2 主机同品牌空气空压机，消音型一套

3 石墨炉分析用循环冷却水一套

4 石墨炉分析用石墨管

4.1 高密石墨管15根

5 石墨炉分析用灯空心阴极灯(Cu, Mn)8个

6 随机资料: 中文操作手册

7 电脑及打印机一套

原子吸收分光光度计参数

一、工作环境

1、使用温度范围：10°C～35°C

2、使用湿度范围：20%～80%（如果温度超过 30°C，湿度应该小于 70%）

3、使用海拔低于3000米；

二、光学系统

1 光学系统：石墨炉：高通量单光束

2 测定波长范围：185~900nm

*3 单色器：象差校正型切尼尔-特纳结构，光栅刻线数1800线/mm，焦距300mm，光栅面积40x40mm

4 光谱带宽：0.1，0.2，0.4，0.7，1.0，2.0nm六档自动切换

5 灯座数：自动切换型8灯座

6 高性能空心阴极灯：两个灯座可兼容高性能空心阴极灯，仪器内置高性能空心阴极灯电源，无需外接

*7 点灯方式：发射，NON-BGC，BGC-SR，BGC-D2

8 检测器：高灵敏度光电倍增管

*9 背景校正方式：石墨炉分析具备全波长范围内背景校正功能。高速自吸收法（BGC-SR）和氘灯法（BGC-D2）两种方式均可用于火焰和石墨炉分析。背景校正能力不小于100倍

10 火焰/石墨炉切换：火焰石墨炉一体机，可自动切换

11 测定方式：石墨炉

三、石墨炉分析

*1 加热温度范围：室温～3000℃

*2 升温速率：最大升温速度3000℃/秒

3 加热控制：干燥阶段：数字电流控制（带温度自动校正功能）；灰化/原子化阶段：光学温度控制（光学传感器）

4 加热级数：最多20级

5 加热方式：斜坡/阶梯

6 炉内气体控制：2路自动切换

7 灵敏度设定：具备高灵敏度模式设置

8 炉内富集：最多20次

9 炉内气流量 0~1.50L/min, 0.01L/min 可调

10 升温程序最优化功能：具备升温程序自动最优化功能

11 石墨炉位置调节：前后/上下自动调节，燃烧头/石墨炉自动切换。

四、自动进样器

*1 火焰和石墨炉通用规格：一台自动进样器既可用于火焰分析也可用于石墨炉分析

2 功能：原点检测功能；自动清洗功能；自诊断功能；随机编排

*3 最大样品个数：试剂8位，样品60位

4 采样功能：稀释功能；试剂添加功能

5 注射器：250μL

6 进样量：2~90μL

7 重复性：1%RSD（20μL时）

8 交叉污染：清洗口0.00001以下；混合口0.00001以下

9 自动稀释再测定：根据工作曲线，自动计算可进入工作曲线范围内的稀释倍率进行稀释

五、附件、特殊工具和消耗品 （产地同仪器主机原产地）

1 石墨炉主机一台

2 石墨炉分析用循环冷却水一套

3 石墨炉分析用石墨管

3.1 高密石墨管15根

4.空心阴极灯(Cu, Mn)8个

5. 随机资料: 中文操作手册

6. 验收指标: 按技术指标

7. 技术服务

8.电脑及打印机一套

六、售后服务

1在乌鲁木齐有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师，在国内设有应用开发实验室。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务。在国内的技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供所有的服务,包括备用零配件及消耗品，仪器生产厂家需在国内直接设有服务中心三年以上（需提供资质证明，包括厂家服务中心营业执照和工程师名单、联系方法及厂家盖章的售后服务承诺书等）。安装验收期间，免费对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等，厂家需要在中国大陆境内为最终用户的两名操作人员免费做三天的培训。

2质保期：验收合格后，质量保证期一年，终身维修。

3故障服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知3日内派维修人员到达用户现场维修。

4技术资料：免费提供该设备全套技术资料，并同时提供中文资料。

5验收：仪器设备到达最终用户后，由用户提供验收条件，供应商应即时派维修人员前往验收。

七、交货时间：合同生效后3个月内

注：打*号为重要指标必须满足或优于

第二种 原子荧光光度计  采购数量1台

一、技术参数

1.1适用于样品中砷、汞、硒、锡、铅、铋、锑、碲、锗、镉、锌、金十二种元素的痕量分析。

1.2工作电源：交流电压：(220±22) V，频率 (50±1) Hz

1.3工作环境：温度：15～30℃，相对湿度：75％。

★1.4相对标准偏差RSD：<0.6%

★1.5漂移：≤1.5%/30min

★1.6噪声：≤1.5%

1.7道间干扰：≤2%

1.8线性范围: 大于三个数量级。

1.9检出限（D.L.）砷、锑、硒、铋、碲、汞、锡和铅元素<0.01µg/L；汞（冷原子）<0.001µg/L；镉<0.001µg/L；锗<0.05µg/L；锌<1.0µg/L；金<3.0µg/L。

二、技术性能指标要求

2.1进样系统：双顺序注射进样系统

★2.1.1采用进口组装特制双顺序注射泵,微升级取样精度和补偿技术,重复性精度优于0.05%（提供证明材料）。

★2.1.2采用进口聚四氟乙烯材质多位阀与三位阀设计。

2.1.3具备高浓度样品自动稀释,自动配置标准系列功能，单标准自动配制标准曲线（r＞0.999）。

★2.1.4碳纤骨架PTFE取样针，支持自动在线补载流。

2.2 光学系统：

2.2.1双通道，短焦距透镜聚光，内置式氩氢火焰观察窗，既减少了外界光线干扰仪器内部

光路，又可实时观察火焰状态。

2.3光源：

★2.3.1智能空心阴极灯，内置存储芯片，元素类型自动识别，且支持元素灯使用计时，随时掌握灯信息（提供证明材料）。

★2.3.2灯电源支持双道自动激发启辉（提供证明材料）。

★2.3.3可选配双偏心自校正无极调节机构元素灯架，适合不同偏心量的各种元素灯（提供证明材料。

2.3.4 具备信号增强功能，可提高检出性能。

- 2.4氢化物反应装置：

2.4.1 新型化学气液分离器，免加水，废液直排，有效消除水蒸气（提供证明材料）。

★2.4.2 具备原子化器炉丝电流监控功能，软件实时监控炉丝状态（提供证明文件）。

★2.4.3可升级超大容量溢流自动监测废液桶，智能软件提醒（提供证明材料）.

2.4.4高效除汞装置，去除重金属对环境的污染（提供证明材料）。

2.5气路系统：

★2.5.1采用阀岛阵列式结构，自动控制载气和屏蔽气双路流量，具有低压报警功能。

2.5.2具备低消耗运行设计，有效节约氩气消耗量达70%~80%（提供证明文件）。

2.6电路系统：

★2.6.1采用ARM+FPGA主控架构，核心部件独立MCU控制，四核心协同运作，保证系统高效并行工作，具有极佳的可扩展性。

★2.6.2快速多通道采样电路，提高采样频率（500Hz），降低道间干扰（提供证明材料）。

2.7 扩展功能

2.7.1具备形态分析扩展功能。预留元素形态分析串口，可升级为形态分析仪，测量As、Hg、Se等元素的各种价态。

2.8数据处理系统：

- ★2.8.1可实现全面的系统自检，具备图形化的设备状态监控和参数显示，仪器自诊断，异常状态报警（提供证明材料）

- 2.8.2集成的方法管理模块，便捷序列编辑功能，支持同序列多方法切换；

- 2.8.3 可通过主菜单快速查看和加载最近使用的方法、序列和结果文件；

- ★2.8.4支持多样品信息快速导入，可在excel下直接编辑及导入仪器操作软件，无需再次重复编辑信息；支持扫码器直接导入编码（提供证明材料）

- 2.8.5提供向导式操作功能，实现一站式运行；

- ★2.8.6 具备漂移软校准功能、QCP质控功能，支持多标曲自动检测（提供证明材料）；

- 2.8.7独立数据分析模块，支持多数据文件同时打开，切换处理；

- 2.8.8信号曲线实时监测，支持多道信号谱图实时显示，可加载背景谱图进行对比；

- 2.8.9灵活报告模版，内置简单、通用、详细及多种性能测试报告模版，可按需选择；支持自定义模版；

- 2.8.10检测结果可以转换成至少5种以上常用文件格式，包括pdf、xlsx、doc、txt等，支持LIMS数据读取。

- ★2.8.11具备用户权限管理，审计追踪功能，管理员可对日志进行分类查阅和其他处理，自动记录用户的重要操作，符合GMP/GLP要求（提供证明材料）

- 2.8.12 具备自动清洗、大流量吹扫功能（提供证明材料）

- ★2.8.13专用夜间模式，支持仪器运行结束后休眠，以及定时自动唤醒并执行预热功能，支持静态预热和动态预热功能（提供证明材料）；

- 2.8.14支持用户自定义软件风格，配置主题、色调和子窗口

2.9监控和报警信息

- ★2.9.1 具有全方位传感系统，低压报警、炉丝电流监测等；

- ★2.9.2 运行保护报警系统，无载气安全保护、炉丝短路断路保护、气路漏气保护、氢化物反应剧烈保护；

3.仪器配置

3.1 仪器类型：全自动原子荧光光度计

3.2 配置内容

3.2.1原子荧光光度计（1套）

*3.2.2双路顺序注射泵

*3.2.3自动进样器：防酸腐蚀极坐标式160位以上自动进样器

3.2.4特制空心阴极灯

3.2.5中文软件操作系统

3.2.6 计算机：品牌商务计算机

3.2.7 打印机：品牌打印机

第三种 高效液相色谱仪  采购数量1台

配置

1四元泵含在线脱气机

2液相色谱系统工具包

3液相色谱仪自动进样器

4柱温箱

5二极管阵列检测器

6主动密封垫清洗装置

7溶剂过滤头 5个

8螺纹口样品瓶，盖及隔垫 100个

9专用 C18液相色谱柱及保护柱芯 1套

10肖特溶剂瓶 5个

11色谱控制软件

12品牌电脑及打印机

高效液相色谱仪参数

一、操作环境

1、工作电压：100V—240V，600VA

2、工作温度：4-35℃

3、相对湿度：20%到85%

二、仪器部分

2.1系统控制：

*2.1.1仪器面板：支持，彩色液晶触控屏，GUI操作界面

2.1.2工作站：支持，GUI操作界面

*2.1.3 移动终端：支持手机、平板电脑等智能终端，GUI操作界面

2.2 输液泵

*2.2.1脱气单元：共5路：4路流动相+1路清洗液 （体积 400uL）

*2.2.2 泵类型：并联双柱塞

2.2.3 泵腔体积：10uL，减小压力脉动且减小延迟体积

2.2.4 脉动：< 0.15MPa（1.0mL/min，10MPa，水）

*2.2.5 流速范围：0.0001～10 mL/min

*2.2.6 流速重现性：<0.065%RSD 或 <0.02minSD，其中较大值

2.2.7 梯度：4元低压梯度

2.2.8 梯度范围：0～100%（0.1% 步进）

2.2.9 梯度程序：20步

2.2.10梯度准确度：±0.55%（0.1～2mL/min，1～20MPa，指定条件）

2.2.11梯度重现性：±0.13%（1mL/min，10MPa，指定条件）

*2.2.12最大耐压：68MPa

2.2.13 物理双泵头：便于维护

2.2.14 无需阻尼器即可实现系统压力稳定：减小延迟体积

2.3 自动进样器

2.3.1 进样方式：全量进样（无样品损失）

*2.3.2 最大耐压：68MPa

2.3.3 进样准确度：±1.5%（50uL，N=10）

2.3.4 进样体积：0.1～100uL（可选：0.1～50uL、1～500uL、1～2,000uL）

2.3.5 进样精度：RSD <0.20% （5.0-2000uL）；RSD <0.25% （2.0-4.9uL）；RSD <0.5%  （1.0-1.9uL）；RSD <1.0%  （0.5-0.9uL）

交叉污染: ≤ 0.0028% (典型值)

2.3.6 进样周期：15sec（5uL）

*2.3.7 样品数量： 210位（1.5mL）

2.3.8 样品盘材质：金属材质，更利于热传导实现快速制冷

2.3.9 样品制冷：4～43℃（室温不超过30℃、湿度不超过时70%时，可低至4℃）

2.3.10 进样线性：>0.9999（1～100uL，指定条件）

2.3.11 前处理功能：支持样品转移，添加，稀释

2.3.12 Co-injection功能：支持，可简化样品处理

2.4 柱温箱

*2.4.1 加热/制冷方式：强制空气循环式，色谱柱加热更均匀

*2.4.2 容量：可放置5根色谱和梯度混合器、柱切换阀等

2.4.3 控温范围：室温-10～90℃

2.5 二极管阵列检测器

2.5.1 波长范围：200～750nm

2.5.2 二极管数量：1024

2.5.3 设备分辨率：0.7 nm/pixel

2.5.4 波长准确度：±1nm

*2.5.5 噪音：<±3.2×10-6AU（250 nm，参比 350 nm）

2.5.6 漂移：600x10-6AU/h（250 nm，参比350 nm）

2.5.7 采样频率：～90Hz

三、色谱工作站

GUI操作界面，方便友好，易于使用，工作站基于windows 系统，数据传输基于主流的网络协议，确保数据真实可靠，符合cGMP标准。

可以使用同一厂家工作站控制所有可扩展部件（包括输液泵、检测器等），进行数据采集和分析处理。

★四、配置要求

4.1四元泵含在线脱气机

4.2液相色谱系统工具包

4.3液相色谱仪自动进样器

4.4柱温箱

4.5二极管阵列检测器

4.6主动密封垫清洗装置

4.7溶剂过滤头 5个

4.8螺纹口样品瓶，盖及隔垫 100个

4.9专用 C18液相色谱柱及保护柱芯 1套

4.10肖特溶剂瓶 5个

4.11色谱控制软件

五、售后服务

*5.1在乌鲁木齐有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师，在国内设有应用开发实验室。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务. 在国内的技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供所有 的服务,包括备用零配件及消耗品，仪器生产厂家需在国内直接设有服务中心三年以上（需提供资质证明，包括厂家服务中心营业执照和工程师名单、联系方法及厂家盖章的售后服务承诺书等）。安装验收期间，免费对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等，厂家需要在中国大陆境内为最终用户的两名操作人员做三天的培训。

5.2免费提供相关试验台面升级改造（30套）

5.3 质保期：验收合格后，质量保证期一年，终身维修

5.4 故障服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知3日内派维修人员到达用户现场维修。

5.5 技术资料：免费提供该设备全套技术资料；如有可能欢迎同时提供中文资料。

5.6 验收：仪器设备到达最终用户后，由用户提供验收条件，供应商应即时派维修人员前往验收。

6.交货时间：合同生效后3个月内

注：打*号为重要指标必须满足或优于。

第四种 气相色谱仪  采购数量1台

配置

1、气相色谱主机1 台

2、电子捕获检测器(ECD) 1个

3、氢火焰离子化检测器 1个

4、两年备品备件包括：

高温隔垫,20/pkg(最高温度450°C) 1包；高温隔垫,50/pkg(最高350°C)1包；石墨O型圈（分流用、4个/包）1包；氟橡胶O型环,10/pkg 2包；分流/吹扫用过滤器配件 2套；分子筛过滤器(老化)1套；毛细管用压环10个/包  2包；毛细管用压环10个/包  2包；惰性处理石英棉 1包；Nipple for GASKET 接头 1包；Nut/CLH,毛细管用螺母(无缝)2个；LINER SH2010 PK5 3.4MM ID GN 分流用玻璃衬管（5个/包）1包；Column Cutter毛细管柱切割器1套；镊子1个；石英棉填充工具1套；

5、顶空自动进样器90位一套

6、样品瓶100个

7、-1毛细管柱1根，中极性1根；

8、99.999%高纯钢瓶氮气（40L）及减压阀一套。

9、品牌商用电脑[配置要求为：CPU I5;内存 4G；硬盘1T；光驱 DVD 刻录盘；显卡 1G；显示屏 23英寸；含COM口；操作系统 正版专业版Microsoft® Windows 10（64位）系统。]及A4高性能激光打印机各一套

10、配套同品牌氢气发生器和空压机各一套。

气相色谱仪参数

一、快速加热和冷却的柱温箱

1  柱箱温度：室温以上4℃ ～ 450℃（使用液态CO2时可达-50℃，液氮可达-99℃）

2  程序升温：20阶21平台

3  最大升温速率：250℃/min，以0.01℃/min增加

4  温度设定精度：0.1℃

5  控温精度：0.01℃

6  温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃

*7  冷却速度：从 450 降到 50℃ ≤3.4min

8  具有柱温箱温度的自动保护功能。

9  最大运行时间：9999.99分钟

二、进样单元

*2最多可同时安装三个独立控温的进样单元，由先进的电子流量控制系统控制（AFC）同时具备一个进样口支持液体和顶空进样两种方式，无需硬件拆卸。

2.1 分流/不分流进样口

2.2  最高温度：450℃

*2.3  配备全自动电子流量控制系统AFC，具备室温补偿和自动环境补偿功能,支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及独特的恒线速度控制功能

2.4  标准配备载气节省模式，有效节约载气消耗量

2.5  压力设定范围：0 ～ 1035 kPa（相当于0-150 psi）

2.6  压力程序比率设定范围：-400 ～ 400 kPa/min

2.7  压力程序：7阶

2.8  分流比设定范围：0 ～ 9999.9

2.9  流量设定范围：0～1250mL/min

三、检测器单元

*3.1可同时安装四个独立控温的检测器，检测器的气体由先进的压力控制系统控制（APC），检测器的数据采集速率是250Hz（4ms）。

3.1.1 电子捕获检测器（ECD）

3.1.2 最高使用温度：400°C

3.1.3 检测限：4.4 fg/s (γ-BHC)

3.1.4 动态范围：104

3.2 带先进压力控制的氢火焰离子化检测器（FID）

3.2.1 最高使用温度    450℃

3.2.2  自动点火功能

3.2.3  检测限    ≤1.5×10-12g/s ( 十二烷 )

3.2.4  动态范围   107

四、其他

4.1 色谱柱和流路系统

4.1.1 支持毛细管柱和填充柱（选配）

4.1.2 支持双柱双流路系统

4.1.3 两个柱流量控制系统均采用先进的流量控制单元

4.1.4 具有室温补偿和自动环境补偿功能

*4.1.5 具有恒定的载气线速度控制功能

4.2. 面板键盘

4.2.1  完全控制及显示所有温度区域和载气流量

4.2.2  完全控制所有检测器功能和检测器气体

4.2.3  实时时间程序和系统诊断，在线帮助和记事本记录程序事件

4.3顶空进样器

一．主机

电源：220-240V，1200 VA

尺寸：546mm宽 x 540厚mm x 440mm高

重量：HS-20/HS-20LT型：33 kg；HS-20 Trap型：40 kg

操作环境：15℃to 30℃ 湿度低于70%RH (18℃至28℃室温波动±1.3℃)

二．进样系统

1、样品流路

样品流路温度：

HS-20/HS-20Trap型：中温设置时，室温+10℃至220℃；高温设置时，150℃至300℃

加热：电子加热

进样阀：6 通阀

进样环：1ml Sulfinert 惰化处理(标配）；0.2ml，3ml (可选)

2、传输管线

材质：Sulfinert惰化处理

温度：HS-20/HS-20Trap型：室温+10℃至350℃，1℃增量，精度±0.5℃

HS-20LT型：室温+10℃至200℃

加热：电子加热

3、样品瓶

样品瓶数量：90位

样品瓶材料：中性玻璃

样品瓶规格：外径22.5mm x 高79mm(20mL);外径22.5mmx高46mm(10mL)；

10mL和20mL样品瓶可以同时使用，无需额外附件。

样品瓶垫片：带聚四氟乙烯层（PTFE）的丁基橡胶（标配，灰色，120℃）

带聚四氟乙烯层（PTFE）的硅橡胶（选配，红色，高温，200℃）

耐高温隔垫（选配，红褐色，300℃)

样品瓶盖：铝

样品瓶恒温时：0.00 ～ 999.99 (min)

样品瓶加压时; 0.00 ～ 9.99 (min)

4．恒温炉

温度范围：室温+10℃至300℃（1℃增量，精度±0.1℃）

加热方式：电子加热

加热孔数量：12个样品瓶位旋转托盘

摇晃（平衡时）： 无， 1-5个级别（1 分钟内的搅拌次数随数值增大而增加）

加热时间：0 ～ 999.99 min ( 以0.01 分钟为单位设置)

5、捕集单元（HS-20Trap型配置）

捕集管：外径3.2 mm ( 内径2 mm)×100 mm、Sulfinert 管路

加热温度：0～ 350 ℃ ( 以1 ℃为单位设置、精度± 1 ℃)

冷却温度：-30～ 80 ℃（以1 ℃ 为单位设置、精度±1 ℃)，电子冷却

填料： TenaxTA(50 ～ 60 mg) 标配；Carbopack+Carboxene选配

干吹扫时: 0 ～ 99.99 min( 以0.01 分钟为单位设置)，仅在仪器类型为 [捕集阱 / 样品环] 时显示。

三、气体控制

载气控制：通过GC内置的AFC电子控制（0.5 ～ 0.9 MPa， 流向AFC）

样品瓶加压控制：通过GC内置的APC电子控制（0.2 ～ 0.5 MPa，流向AuxAPC）

高纯氦气 ( 纯度在99.995 % 以上) 或高纯氮气 ( 纯度在99.995 % 以上)

四、界面控制

使用 USB 建立 PC 与 HS-20 的通讯。不限定 USB 端口。

五、操作软件

软件操作环境：Windows XP , Windows VISTA ,Windows 7(32/64 bit)

软件：由气相色谱工作站控制顶空参数

具有eco生态模式，节省载气和耗电量；

LabSolutions和GCMSsolution都可以内嵌式控制HS-20系列顶空，符合FDA 21 CFR Part 11要求；

HS-20顶空软件随主机标配，可独立操作；

六、基本配制

1、气相色谱主机1 台

2、电子捕获检测器(ECD) 1个

3、氢火焰离子化检测器 1个

4、两年备品备件包括：

高温隔垫,20/pkg(最高温度450°C) 1包；高温隔垫,50/pkg(最高350°C)1包；石墨O型圈（分流用、4个/包）1包；氟橡胶O型环,10/pkg 2包；分流/吹扫用过滤器配件 2套；分子筛过滤器(老化)1套；毛细管用压环10个/包  2包；；惰性处理石英棉 1包；Nipple for GASKET 接头 1包；Nut/CLH,毛细管用螺母(无缝)2个；LINER SH2010 PK5 3.4MM ID GN 分流用玻璃衬管（5个/包）1包；Column Cutter毛细管柱切割器1套；镊子1个；石英棉填充工具1套；

5、顶空自样进样器20位 一套

6、样品瓶100个

7、-608毛细管柱1根，中极性1根；

8、99.999%高纯钢瓶氮气（40L）及减压阀一套。

9、品牌商用电脑（配置要求为：CPU I5;内存 4G；硬盘1T；光驱 DVD 刻录盘；显卡 1G；显示屏 23英寸；含COM口；操作系统 正版专业版Microsoft® Windows 10（64位）系统。）及A4高性能激光打印机各一套

10、配套同品牌氢气发生器和空压机各一套。

七、数据处理系统

7.1. 数据采集和数据解析：采用一体化的数据结构，利用定量浏览器和数据浏览器可方便的进行分析操作和信息追溯，满足GLP/GMP操作规范。具有丰富的计算功能和数据比较功能，可以显示相对保留时间（RRT），具有保留时间自动校正功能（AART）。可针对工作流程灵活设定软件操作界面。

7.2. 报告制作：高度灵活的报告制作功能，各种类型的模板文件快捷选用，并支持自建模板。标准配备PDF输出功能。

7.3. 质量控制：高精度控制QA/QC功能，支持自动计算噪音、漂移、信噪比、LOD、LOQ、精密度和回收率等方法学指标，具有仪器系统检查功能和用户安全管理功能。

7.4. 网络化控制：可通过网络式CDS（数据管理系统）进行软件远程控制和人机分离模式操作。

7.5. 法规符合性：色谱工作站具有安全性策略、系统策略、用户权限和用户管理、审核追踪和理由输入等功能，完全符合GxP和FDA 21 CFR Part11或厚生劳动省相关法规的要求。

八、售后服务

*8.1在乌鲁木齐有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师，在国内设有应用开发实验室。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务. 在国内的技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供所有 的服务,包括备用零配件及消耗品，仪器生产厂家需在国内直接设有服务中心三年以上（需提供资质证明，包括厂家服务中心营业执照和工程师名单、联系方法及厂家盖章的售后服务承诺书等）。安装验收期间，免费对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等，厂家需要在中国大陆境内为最终用户的两名操作人员做三天的培训。

8.2 质保期：验收合格后，质量保证期一年，终身维修

8.3 故障服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知3日内派维修人员到达用户现场维修。

8.4 技术资料：免费提供该设备全套技术资料；如有可能欢迎同时提供中文资料。

8.5 验收：仪器设备到达最终用户后，由用户提供验收条件，供应商应即时派维修人员前往验收。

九、交货时间：合同生效后2个月内

注：打*号为重要指标必须满足或优于。

第五种 全能型薄层色谱扫描仪  采购数量1台

配置

1主机（含光源、光栅单色仪、移动平台、USB串口）

2 Goodsee-20E薄层色谱成像系统

3 Tstar-3000Plus专业薄层中药指纹图谱工作软件

4 SP-20E自动薄层条带点样仪

全能型薄层色谱扫描仪参数

1、仪器具有光电与图像两个检测器，可同时得到扫描与图像数据；

2、可用图像指导薄层色谱扫描，自动进行轨迹追踪，速度更快，结果更准；

3、扫描速度快，定量准确；

4、高度可操作性，操作非常容易；

5、高度自动化，可控制全自动展开仪、全自动定量喷雾系统、薄层浸入衍生化器等薄层色谱周边仪器；

6、可条带点样，并自动代入薄层色谱扫描程序；

仪器组成

1、主机（含光源、光栅单色仪、移动平台、USB串口）；

2、Goodsee-20E型薄层色谱成像系统；

3、Tstar-3000Plus专业薄层中药指纹图谱工作站；

4、SP-20E型自动薄层色谱点样仪；

条带点样功能：

条带点样分离数多、点样均匀、重现性好，是仪器化薄层色谱分析首选的点样方式。 集成了半自动条带点样仪，使用高细分精度步进电机点样，准确度高、条带均一，非常便于薄层色谱扫描分析。可以将点样坐标直接代入薄层色谱扫描软件，直接进行薄层色谱扫描。

主要指标

1、点样长度：0~200mm；

2、点样方式：非接触点样；

3、点样方式：圆点点样、条带点样；

4、点样宽度：最小可达0.2mm；

5、点样准确度：优于0.2%；

6、点样重现性：优于0.5%；

7、点样针规格：10μl、25μl、50μl、100μl或500μl；（标配25μl）

8、点样平台：最大可放200*200mm薄层板；

薄层色谱图像分析功能：

薄层色谱图像是薄层色谱独特的优势，非常感性直观，中药新药研究申报必须提供薄层色谱图片，Goodsee-20E是一种高性能、操作十分简单流畅的图像分析系统，符合2005、2010版中国药典薄层色谱法3.5的规定，与卡玛公司的数码成像系统处以同一档次，产品配置高，功能强大，与进口产品功能相同，完成薄层图像记录所有功能，并拥有一定的定量、半定量功能，适用于中药指纹图谱分析、中药新药申报、中药质量分析、快速检测分析等工作。

Goodsee-20E主要功能

1、薄层色谱斑点彩色图像的拍摄、存档；

2、对图片变形进行校正；

3、对拍摄光不匀进行校正；

4、对图像进行标注与文字编辑；

5、计算并实时指示Rf值；

6、使用高精度背景分峰方式，实现定量；

7、给出含Rf值、峰面积、含量、图像的报表；

仪器附件

（选配）：

1、TS-20E型全自动定量超细电动薄层喷雾器；

2、TK-20E型自动薄层色谱展开器

3、TBS-5薄层色谱方法开发系统；

4、TD-II型自动薄层铺板机

主要指标

1、测量方式：反射吸收法、透射吸收法、荧光法；

2、光谱范围：190nm~900nm（连续可调）；

3、光源：卤钨灯、氘灯、汞灯（自动切换）；

4、单色器：全息光栅（1200线/mm）；

5、光谱带宽：5nm、10nm、20nm可选，标配（10nm）；

6、波长准确度：±0.5nm；波长重现性：优于0.1nm；

7、最小位移分辨率为：10~50μm；

8、成像波长：254nm、365nm 、白光（全自动控制）；

9、测量平台：可放200mm×200mm色谱板（可定制300×200mm色谱板）；

10、扫描速度：0~120mm/s；

11、数模转换：24位A/D，八通道，20μs、2次转换；

12、测量室照明：标配254、365nm×8W，白光可以选配；

13、滤光片：K320、K360、K400、K450、K510、K550为标配，8个滤光片位置，滤光片波长可定制；

14、狭缝尺寸：长0-8mm、宽度0-4mm、连续可变、任意组合，电脑自动控制；

15、检测器：光电倍增管；

16、数据采集：数据采集速度30000DPS，数据传输：2000000baud；

17、扫描方式：线性扫描；

18、操作系统：WIN7/10；

19、电源接口：USB接口 220V 300W；

Tstar-3000Plus专业薄层中药指纹图谱工作站功能：

1、操作人员管理软件、实验条件管理、文档软件管理、符合GMP/GLP要求；（选配）

2、薄层色谱扫描软件：包括单波长、双波长、光谱扫描功能；可使用单点、两点、多点法进行校正（线性方程、二次方程），对不同Rf值斑点采用不同的校正方式；可计算峰高、峰宽、峰面积、Rf值、含量比例、RSD值；

3、薄层图像分析优化功能：自动控制光源、图形优化

4、薄层色谱点样功能：可控制上海科哲的自动点样仪；

5、相似度比较功能；

6、色谱图形比较功能；

7、图像轨迹跟踪扫描校正功能；

8、紫外可见光谱分析比较功能；

9、2000/2005/2010/2015版中国药典/中国兽药典薄层扫描方法数据库；

10、软件符合GMP/GLP及美国FDA 21CFR part11规范；

11、可控制的仪器有：薄层色谱扫描仪、薄层色谱成像系统、全自动展开仪、全自动定量喷雾系统、薄层浸入衍生化器。

第六种 分析天平  采购数量1台

1、原装进口天平

2.称重能力：	220g/102g

3.精度	0.1mg/0.01mg

4.重复性（标准偏差）	≤0.1mg/0.05mg

5.重复性（低荷重时）	≤0.015mg（5g荷重）

6.最小计量值	20mg

7.线性	±0.2mg/0.1mg

8.响应时间	约2秒/约8秒

9.校正方式	时间和温度触发的内置砝码全自动校正

10.时钟功能	具备

11.配方调制	具备

12.HPLC用缓冲溶液配制	内置有13种配置方法

13.mol换算功能	具备

14.样品（溶度）制备	具备

15.支持用户检查功能	具备

16.打印数据	符合各种规定的数据打印

17.操作温度/湿度范围	5-40℃，20-85%

18.灵敏度温度系数	±2ppm/℃（10-30℃）

19.称量盘的尺寸及称量室高度	91mm

20.主体尺寸	212（W）*411（D）*345（H）MM

21.重量7.9kg

22.显示屏	有机OLED显示屏（点矩阵）

23.额定电源	DC12V,1.5A

24.电源输入（AC适配器）	AC100--240V,300maA,50--60Hz

25.输入/输出口	RS232C,USB主设备(Tape A）USB设备（Tape B）

26.采用先进的数字控制技术AP-i系统，提升反应速度和稳定性

27.PSC全自动校正(温度和时间触发）

28.显示屏采用新型的OLED屏且亮度可调

29.GLP/GMP/ISO校正报告，符合药典要求

30.具备最小样品量的报警功能

31.直通视窗：天平内部自带软件，通过一根电缆线直接连接。

32.采用岛津独特的AP-I软件，提高天平的反应速度和稳定性

33.*静电消除(标配)

34.比重测定软件、计数、%显示、单位换算

35.模拟显示：与天平数据显示同步。

*采用真正双杠杆单体模块传感器

第七种 电子天平  采购数量1台

1.原装进口天平

★2.使用世界领先的单体模块传感器UniBloc。与原来的传感器相比，零部件数为1/70。不使用螺丝和簧片的均一构造，使【响应性】和【温度特性】大幅提高，简单和小型化使【抗冲击性】提高。实现了即使长时间使用的信赖性和高质量测定的稳定性。

3.量程：420g，可读性：1mg，称盘尺寸(mm)：108×105

4.重复性：1mg，线性：2mg

★5.外部砝码自动校正。

★6.内置“直通视窗”功能，可将天平的测定结果直接传输到Windows电脑上Excel或其他应用程序上。无需安装任何软件，简单的设置和只需电缆连接即可。

7.附在计量时可了解目标的模拟显示，内置下挂式秤钩－满足用户进行下挂式密度测定和其他特殊称量要求

8.不锈钢称量盘，付过载保护机构，具备RS-232C接口，符合GLP标准，自动打印功能，故障自动判别

9.可进行比重测定，与比重测定器具（选购件）配套可作比重计使用

10.可选择个数、%、克拉等丰富多样的计量方式。

第八种 电子天平  采购数量1台

1.★原装进口天平。

2.全自动外部砝码校准

3.量程：620g，可读性：0.01g，称盘尺寸(mm)：直径110

4.重复性：0.01g，线性：0.02g

5.约1秒的快速响应，读数稳定，水平气泡在前方，方便检查水平，淡蓝色背光液晶显示，自动关机功能

6.可将天平的测定结果直接传输到Windows电脑上Excel或其他应用程序上。无需安装任何软件，简单的设置和只需电缆连接即可。

7.★专用的菜单操作键从用键中独立出来。使用十字键充分感受菜单操作的直感和便利。

8.★有简易设定功能，在测定过程中，想“显示再稍稍稳定些”或者相反“反应速度再快些”的时候，无需中断测定即可调整。有专用指示器显示调整状态。

9.个数测定功能，连续输出功能、故障自动判别功能

10.★除了AC适配器供电外还可用干电池，方便野外操作。

第九种 紫外可见分光光度计  采购数量1台

配置

1、主机

2、自动六联池架，含10只10mm 方形石英比色皿。

3、备品备件：卤素灯1只，氘灯1只

4、联想品牌酷睿四核I5-4590(3.3G，6M);DDR3 1600 4G内存，独立显卡；1T硬盘，21寸液晶显示器，DVD-RW，操作系统WIN7(专业版）

5、激光打印机：HP

紫外可见分光光度计参数

1.波长范围：190 -1,100 nm

2.光谱带宽：1 nm (190 to 1,100 nm)

3.波长显示：0.1 nm步进

4.波长设置：0.1 nm步进

5.波长准确度：± 0.1 nm （氘灯， 656.1 nm处）, 全光谱范围± 0.3 nm

6.波长重复性：± 0.1 nm

7.波长转动速度：14,500 nm/min

8.*波长扫描速度：29,000 -2 nm/min

9.换灯波长：根据设置波长自动执行换灯操作，可设换灯波长范围295 - 364 nm (0.1 nm步进)

10.杂散光：<0.02% (220 nm，NaI)

<0.02% (340 nm ，NaNO2)

<0.5% (198 nm ，KCl)

11.光路系统：双光束

12.光度范围：吸光度： -4-4 Abs，透过率: 0%-400%

13.光度准确性：± 0.002 Abs （0.5 Abs）

± 0.004 Abs （1.0 Abs）

± 0.006 Abs （2.0 Abs）

(使用NIST930D/NIST1930或者相同性能滤光片)

14.*光度重复性：<± 0.0002 Abs at 0.5 Abs

<± 0.0002 Abs at 1 Abs

<± 0.001 Abs at 2 Abs

15.基线稳定性：<0.0003 Abs/Hr (700 nm，光源稳定1小时后)

16.基线平坦度：<± 0.0006 Abs (1,100 - 190 nm, 光源稳定1小时后)

17.噪声水平: <0.00005 Abs (700 nm)

18.光源: 20W碘钨灯和氘灯, 集成光源设计，自动灯位转换

19.单色器：低杂散光LO-RAY-LIGH光栅，Czerny-Turner构型

20.检测器：硅光二极管

21.样品仓：内部尺寸 W110 × D250 × H115 mm，光束间距100 mm

22.电源要求：AC100,120,220,230,240 V,50/60 Hz, 140 VA

23.环境要求：温度范围15℃-35℃，湿度范围30%-80%（无结露现象，30℃或者更高温度时湿度不超过70%）

24.尺寸：W450 × D501 × H244 mm

25.重量：16.6 kg

26.数据输出设备：USB闪存盘 (可选)

可通过USB接口进行外部控制

27.显示：24-bit彩色触摸屏幕

28.*支持语言：中文，英文，日文，西班牙语（墨西哥），葡萄牙语(巴西)2.4 软件：LabSolutions UV-Vis，可执行自动光谱评价，实时导出Excel数据。

附件：

1.自动六联池架，含10只10mm 方形石英比色皿。

2.备品备件：卤素灯1只，氘灯1只

3.联想品牌酷睿四核I5-4590(3.3G，6M);DDR3 1600 4G内存，独立显卡；1T硬盘，21寸液晶显示器，DVD-RW，操作系统WIN7(专业版）

4.激光打印机：HP1108

售后服务

1.在乌鲁木齐有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师，在国内设有应用开发实验室。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务. 在国内的技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供所有的服务,包括备用零配件及消耗品，仪器生产厂家需在国内直接设有服务中心三年以上（需提供资质证明，包括厂家服务中心营业执照和工程师名单、联系方法及厂家盖章的售后服务承诺书等）。安装验收期间，免费对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等，厂家需要在中国大陆境内为最终用户的两名操作人员做三天的培训。

2.质保期：验收合格后，质量保证期一年，终身维修

3.故障服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知3日内派维修人员到达用户现场维修。

4.技术资料：免费提供该设备全套技术资料；如有可能欢迎同时提供中文资料。

5.验收：仪器设备到达最终用户后，由用户提供验收条件，供应商应即时派维修人员前往验收。

注：打*号为重要指标必须满足或优于。

第十种 微波消解仪  采购数量1台

1 适用范围

用于UV-Vis、AAS、AFS、ICP、ICP-MS等仪器的快速样品消解处理，广泛应用于食品、药品、环境、化工、农产品、化妆品等样品的分析检测。

2 技术指标

2.1 主机

2.1.1 采用非脉冲自动变频控制技术，微波最大输出功率≥1000W，仪器可根据温度和压力反馈实时调节微波输出功率，确保样品消解彻底。

2.1.2 炉腔应为316L不锈钢材质的工业级微波谐振腔，钢板厚度≥3mm，炉腔体积≥36L，喷涂多层特氟龙涂层，耐各种酸碱溶剂腐蚀及高温，炉腔5年质保承诺。

2.1.3 弹出式缓冲安全防爆炉门，采用双重锁定自检系统，具有一体化抗流槽结构，提供高强度的防爆能力的同时防止腔内微波泄露。

2.1.4 炉腔应配备大功率排风系统，各种反应可在通风、安全且易于观察的环境下长时间连续进行,采用腔内强制风冷/腔外自然风冷等冷却方式。

*2.2 温度监控系统

2.2.1 具备非接触式底部红外全罐温度监控系统，可对全部消解罐底部而非侧面进行温度扫描监测，测温范围不小于0-350℃，控制精度±0.1℃；

2.2.2 可配置插入式主控罐温度监控系统，以便实时监测消解罐罐内样品温度。为确保精确控温的同时避免其他测温方式易产生火花而造成的危险，插入式主控罐温度监控系统应采用光纤控温技术，测量范围不小于-40℃～305℃，控温精度：±0.1℃。

（须提供“可自由切换测温方式”和“可同时使用两种测温方式”的软件界面截图）

2.3 压力监控系统

2.3.1 主控罐压力监控系统：采用高精度压力传感器，可实现精准压力控制，控压范围：0-15MPa，控制精度±0.01MPa，显示精度±0.01MPa。

2.3.2 全罐压力监控系统：实时监控每个消解罐内压力，超压自动泄压，限压值连续可调。

*2.4 除具备温度和压力监控系统外，仪器应具备COT实时异常监控系统，能够在任何一个反应罐出现异常时自动报警并切断微波从而确保仪器安全运行；

（须提供软件截图）

2.5 消解转子系统

2.5.1 可同时处理≥8位样品。

2.5.2 单向旋转通讯系统：温压连接器和消解罐随转盘同方向同步360℃旋转，无需360°往复旋转，旋转过程中无停顿，在温度和压力精确测量的同时，最大程度保证消解均匀性，并且有效降低电机负荷，提高仪器可靠性。

（须提供证明材料）

*2.5.3 外罐：应采用宇航复合纤维材料防爆外罐，而非PEEK或者陶瓷材料，且外罐整体喷涂特氟龙涂层，耐腐蚀、支持水洗易于清洁。

（须提供具有CMA、CNAS资质的权威机构出具的外罐耐压≥20Mpa的检测报告）

2.5.4 内罐：应采用进口TFM材料，容积≥100mL。

2.6 软件操作系统

*2.6.1 操作系统内置专业应用方法库，仪器自动识别消解罐位置，免去罐数计数和输入的繁琐，使消解实验更加方便快捷。

（须提供“内置专业应用方法库”和“仪器自动识别消解罐位置”的软件截图）

*2.6.2 支持消解/萃取/合成工作模式切换，可配置高灵敏度溶剂监控系统，能够实时监测腔内溶剂泄漏，有效消除萃取/合成实验过程的安全隐患。

（须提供软件截图）

*2.6.3 配备7寸液晶彩色触摸屏，实时显示温度、压力、时间等工作状态及温压变化，可以随时切换到曲线显示界面。

（须提供软件截图）

*2.6.4 温压双控，在提供精确控温的同时应可设置压力控制梯度，可自由切换标准控制、功率控制、爬坡控制等不同升温模式。

（须提供软件截图）

*2.6.5 内置温度、压力及微波功率校准程序，用户可自行对仪器做定期维护校准，确保仪器安全状况。

（须提供软件截图）

*2.6.6 操作系统应符合21CFR Part11中的要求，可实现用户权限分级管理并密码登录、历史数据不被修改、仪器运行日志追溯等功能。

（须提供软件截图）

3  配置要求

3.1 微波消解仪主机1台；

3.2 非接触式底部红外全罐温度监控系统1套；

3.3 高精度压力监控系统1套；

3.4 全罐压力监控系统1套；

3.5 COT实时异常监控系统1套；

3.6 8位消解转子系统1套；（含罐架8个，宇航复合纤维外罐8个，TFM内罐及罐盖8个）

3.7 辅助工具及专用工具包1套；

3.8 12位赶酸仪一台。

4. 售后服务及培训

4.1 仪器制造商在新疆应有专门的技术应用支持工程师，保修期后保证长期供应零备件和正常的售后服务，需在用户指定地点提供上门安装调试并对用户指定的操作人员进行培训。安装验收期间，免费对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，内容包括但不限于仪器原理、使用方法和维护方法等。

4.2 质保期：质量保证期三年，终身维修；

4.3 故障服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知3日内派维修人员到达用户现场进行维修服务。

第十一种 电热板  采购数量1台

主要用途：应用于无机化学元素分析时样品前处理的消解

工作条件：电源：AC220V±22V

技术指标：

★1.1电热板台面采用高品质号牌玻璃陶瓷材质，耐化学腐蚀、耐磨损、表面光滑易清洁；

★1.2超大加热面积，台面尺寸（长*宽）500mm*400mm；

★1.3纤薄机身，机身厚度≤90mm；

★1.4控温范围为室温至400℃，最高升温速率每分钟30℃以上；

1.5采用高灵敏度温度反馈控制系统，温度稳定度在±1℃以内；

1.6采用铂金电阻测温，测温精度±0.2℃；

1.7采用分体式PID智能程序控制器，控制器与电热板独立分体，控制器线长超1.5m；

★1.8具有热警示灯，电热板温度超过50℃时，警示灯由蓝色变为红色，并闪烁；

★1.9整机机壳喷涂多层特氟龙保护膜，耐腐蚀；

1.10时间设置范围为1分钟至24小时；

1.11功率4000W。

标准配置

1.1 实验电热板主机，1台；

1.2 分体式线控控制器，1台；

1.3 聚四氟乙烯保护膜，1份。

技术资料：使用说明书，1份

售后服务：一年质保，终身维护

交货时间：签订合同后7个工作日

交货地点：客户指定地点

第十二种 崩解仪  采购数量1台

1.左、右两组吊篮，可分别独立进行崩解试验。

2.仪器自动预置温度为37.0℃，并可随时重新设定预置温度。

3.仪器自动设定预置时间为15分钟，也可重新设定。

4.预置时间到时，吊篮将自动停在最高位置，便于装取吊篮及烧杯。

5.过热报警自动保护功能。

技术参数:

1.定时范围：10小时内任意设定，显示分辨率为分

2.温度预置范围：5.0℃（或室温）～ 40.0℃任意设定，显示分辨率为0.1℃

3.控温精度：±0.5℃

4.吊篮升降频率：30 ～ 32次/分钟

5.吊篮升降振幅：55mm±1mm

6.筛网至杯底最小间距：25mm±2mm

7.筛网孔径：2mm、0.425mm（1mm孔径为可选件）

8.筛网至杯底的最小间距：25mm±2mm

第十三种 超声工作仪  采购数量1台

1.超声波频率:40KHZ

2.内胆材料:SUS304不锈钢冲压槽体

3.外壳材料:SUS304

4.容量:10L

5.时间控制:机械控制0-30分钟

6.温度控制:机械控制.5-65度

7.输入电压: AC 100~120V, 50/60Hz

AC 220~240V, 50/60Hz

8.超声波功率:240W

9.加热功率:200W

10.内胆尺寸:300x240x150mm

11.外形尺寸:370x265x280mm

12.包装尺寸:440*360*360MM

13.净重:7.3KG

14.毛重:8.4KG

第十四种 超纯水机  采购数量1台

1.应用范围：HPLC、GC-MS、ICP-AES、ICP-MS、AAS、GF-AAS、TOC分析、IC、电化学、超痕量和痕量无机、有机物分析、分子生物、微生物学、PCR应用及分析、DNA序列分析、哺乳动物细胞培养、细胞和培养介质制备、单克隆抗体生产、电泳、凝胶分析

2.以城市自来水为水源，集成触摸屏控制系统，一体式取水手柄，在无外置水箱情况下，实现流速高达780毫升/分钟的持续产水量（45升/小时）。超纯水电阻率达到18.2MΩ.cm，完全符合GB/T 6682-2008、GB/T33087-2016、ASTM、CAP、CLSI、EP和USP制定的Ⅰ级水质标准。

3.基本参数

3.1 纯水产量：≥45升/小时

3.2 超纯水指标：电阻率(25℃)：18.2MΩ.cm

3.3 总有机碳TOC*：<3ppb

3.4 细菌：<0.01cfu/ml

3.5 颗粒物(>0.1μm)：<1/ml

★3.6 邻苯二甲酸二乙酯（EDP）（µg/L）：未检出

★3.7 双酚A（µg/L）：未检出

3.8 出水口：2个：RO反渗透水1个、UP超纯水2个

3.9 全新5.0寸彩色触摸屏，动画式菜单，系统信息一览无遗，实现指尖触控的操作新体验.

★3.10 3路水质和2路流量监控，源水、RO反渗透水/UP超纯水3路水质实时监控，无需取水即可查看水质

3.11 2路高精度定量(10-999999ml)、定质(0~18.25MΩ.cm)取水功能

★3.12 一体式取水手柄，手柄可灵活取下，自由移动，移液器式的取水方式符合用户使用习惯；即时和定量2种取水模式；2.0英寸彩色图形显示器，实时显示电阻率、水温、流速和取水量信息；手柄自带循环管路，实现同主机的超纯水持续循环，时刻保持纯水品质；取水手柄使用距离达0.9米，基本涵盖实验台用水范围.

★3.13 无外置水箱设计，系统持续的大产水量解决了普通系统产水流速不足需加配外置水箱的问题，既节省了宝贵的实验空间，又时刻保持了纯水品质.

内置缓冲压力水箱，系统巧妙的于狭小集成空间内置压力水箱1只，即使频繁间断取水，也能保证纯水品质与产水量.

3.14 全面耗材管理功能，PP、KDF、AC、RO、UP、UV、UF、TF耗材寿命可设定，显示已使用时间及用量，到期自动提醒更换

3.15 USB 接口及存储卡，自动记录一年的运行数据，可设定时间范围通过 USB 接口进行完整的数据导出，符合 GLP 规范

3.16 超纯水循环系统，间断运行，既保持系统的低细菌污染水平，又降低能耗

超纯水全管路消毒功能，可手动执行 “循环消毒”、“取水口消毒”、“水箱补水”、“手动排污”、“停止消毒”

★3.17 系统时间设定功能，可设定年 / 月 / 日 / 时 / 分、及定时待机 (0~60min) 和定时关机 (0~24hour)

3.18 完善的信息查询及数据管理功能，取水记录 - 水质水量、耗材用量及更换记录、即时报警、历史报警等信息

3.19 管路、接头均获 NSF 认证，最大限度地降低系统的 TOC 析出，确保纯水品质

3.20 超长寿命复合 KDF 预滤柱，可实现 1 年不用更换，运行成本降低

陶氏 DOW 原装进口 RO 膜片的膜组件，实现了 RO 膜的长寿命、稳定性和高脱盐率的结合

★3.21 全新可拆解的一体化 4 柱式超纯化柱组，采用美国陶氏 DOW 原装进口核子级树脂，时刻保证纯水品质（需提供海关报关文件予以证明）

双波长 (185nm&254nm)UV 紫外灯组件 ( 进口灯管 )，有效杀菌，降低 TOC，增强系统适用范围

4 配置内容：

4.1 超纯水主机：1台

4.2 10寸三级过滤器：1套

4.3 5μm PP深层滤芯：3个

4.4 KDF复合滤芯：3个

4.5 精密活性炭滤芯：3个

4.6 300 GPD RO膜：3个

4.7 有机物纯化柱：3个

4.8 双波长(185&254nm)紫外灯管(进口)：3个

4.9 4柱式超纯化柱(进口树脂)：3个

4.10 (0.45+0.1)μm进口PES终端滤器：3个

4.11 10寸PP滤芯：3个

4.12 10寸软水树脂：3个

4.13 10寸活性炭棒：3个

4.14 附件包：1包

5 技术服务和培训：

5.1 在仪器抵达最终用户所在地的10天内（以卖方收到买方通知时间开始计算），卖方须免费派遣生产厂家技术人员抵达最终用户所在地完成仪器的安装调试。

5.2 对每台仪器不少于2名最终用户仪器使用人员在安装现场进行不少于1天的免费培训至熟练操作仪器。

5.3 在设备安装调试结束后，按照招标文件及合同要求对所提供设备验收。设备验收合格后，买方代表应在验收单上签字，标志质保期开始。

5.4 质量保证期为自合同所列货物安装验收合格，用户签字之日起12个月，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。

5.5 在新疆地区有厂家固定的维修点和专职维修工程师，提供详细的地址及联系电话。

5.6 维修人员需在接到故障报告后2小时内做出响应，电话做出维修方案决定，如果2小时内无法通过电话解决问题，48小时内到达用户现场（法定节假日除外）。

5.7 生产商需通过ISO14001环境管理体系认证（需提供文件予以证明）

5.8 为保证产品质量和水质稳定性，投标人需提供制造商出具的国家级CNAS标识第三方检测报告

第十五种 恒温水浴锅  采购数量2台

产品为水槽式，水槽和盖均用不锈钢制作，机箱用优质冷轧钢板精心制作而成。控温部分用特制的电子控温；以数显显示锅内实际温度，本系列产品具有造型美观、耐腐蚀、控温稳定、节能实用、维修方便、长寿等特点。

适用范围化学、医学、微生物

工作室尺寸470X310X130mm（可定制）

型式：6孔

规格：不锈钢内胆

控温方式：水浴加热

控温范围：数显

温度波动度：≤±1（℃）

控温精度：RT-100℃

温度范围：室温-100℃

温度均匀度：99%rpm

分辨率:±0.5℃

加热功率：1500W

第十六种 药品强光照射试验箱  采购数量1台

1.容积(L)：500

2.温度控制范围(℃)：10～65℃

3.温度波动度(℃)：±0.5℃

4.温度均匀度(℃)：±1℃

5.湿度控制范围(%RH)：30～95%RH

6.湿度波动度(%RH)：±2%RH

7.湿度偏差(%RH)：±3%RH

8.安装功率（W）：1899

9.运行功率（W）：1100

10.电源：220V 50HZ

11.内胆尺寸(cm)：108×49×96

12.外箱尺寸(cm)：125×71×169

13.包装尺寸(cm)：149×89×194

14.净重(kg)：165

载物托架（标配）：4

备注：尺寸（W*D*H）（宽X深X高）

第十七种 药品稳定性试验箱  采购数量2台

1.容积(L):350

2.温度控制范围(℃)：10～65℃

3.温度波动度(℃)：±0.5℃

4.温度均匀度(℃)：±1℃

5.湿度控制范围(%RH)：30～95%RH

6.湿度波动度(%RH)：±2%RH

7.湿度偏差(%RH)：±3%RH

8.安装功率（W）：1231

9.运行功率（W）：600

10.电源：220V 50HZ

11.内胆尺寸(cm)：60×54×110

12.外箱尺寸(cm)：83×76×185

13.包装尺寸(cm)：91×87×203

14.净重(kg)：124

15.载物托架（标配）：2

备注：尺寸（W*D*H）（宽X深X高）

第十八种 电热鼓风干燥箱  采购数量1台

1.外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节；

2.温控系统采用微电脑单片机技术，系统具有控温、定时和超温报警等功能；

3.预热腔设计，空气加热混合后直接进入工作室，确保快速升温及良好的热分布效果；

4.采用双屏高亮度数码管显示，触摸式按键设定调节；

5.采用罩级电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环；

6.箱门具备大视角观察玻璃窗，便于用户观察；

7.采用高品质的保温材料使整机性能体现更优越；

8.旋转式两级锁紧结构，保证门与进口封条贴合度更高，达到良好的密封性；

9.腔体四角采用圆角设计，搁架容易拆卸，方便清洁；

10具有来电恢复功能，保证不会因停电、死机而造成数据丢失。

技术参数：

1.电源电压：AC 220V±10%/50Hz±2%

2.控温范围：室温+5～200℃

3.分辨率：1℃

4.波动度：±1℃(105℃)

5.均匀度：±2.5%

6.升温速率：＞4℃/min（180℃）

7.输入功率：2150W

8.定时范围：0～999min/h

9.容积：234L

10.内胆尺寸：600×520×750mm

11.外形尺寸：890×746×905mm

12.载物搁架：3/10块（标配/最多）

13.搁架承重：15Kg

第十九种 马弗炉  采购数量1台

1．工作条件：

1.1 工作环境温度10-30℃；

1.2 电源220-240V。

2．技术要求：

*.2.1本系列电阻炉配有KSW型温度控制器及镍铬-镍硅电偶，对炉膛温度进行控制；

2.2炉壳用薄钢板制作，内炉衬用硅耐火材料制成；

2.3由铁铬铝合金制成螺旋状的加热元件；

2.4电炉的炉门砖采用轻质耐火材料；

*3.5内炉衬与炉壳之间的保温层采用耐火纤维、膨胀珍珠制品。

2.6输入功率：≤10kW

2.7额定温度：≥1200℃

2.8容积：≥16L

3. 配置清单：

3.1主机一台；

3.2说明书一份；

3.3保修卡、合格证各一份。

第二十种 生物显微镜  采购数量1台

1．工作条件

1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。

1.2  配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

2．主要技术指标

2.1  生物显微镜

*2.1.1  光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。

*2.1.2  载物台：钢丝传动，无齿条结构

尺寸为：120 x 132mm；行程为：76mm（X）x 30mm（Y）

2.1.3  调焦机构：有粗调限位，可以进行张力调节，避免标本或物镜的损伤。

2.1.4  聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A.1.25，带有蓝色滤色片

*2.1.5  照明系统：20000小时寿命LED光源

*2.1.6  双目观察筒：瞳距调整范围48-75mm， 倾斜角度30°，带屈光度调节，360°可旋转，铰链式，眼点高度≥432.9 mm，视场数≥20

2.1.7  目镜：10X，带眼罩，视场数≥20

2.1.8  物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本等操作。

*2.1.9  物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥8）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6）、100X（N.A.≥1.25 W.D≥0.12）

2.1.10  防霉装置：在双目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理

2.1.11 配备≥2000万像素CMOS芯片，芯片尺寸≥1inch，像素大小：≥2.4x 2.4um，预览帧速：≥30fps@5440 x 3648pixels，数据传输：USB3.0

2.1.12 配备相应显微图像控制及分析软件，用于采集图像、调节亮度、对比度、执行手动测量、实时进行图像拼接和景深扩展及保存。

2.1.13  所采用光学元件均为环保无铅玻璃

3．基本配置：

3.1  生物显微镜主机                       1套

3.2  透射明场照明系统                     1套

3.3  平场消色差物镜4X—100X（4个）       1套

3.4  相机及拍照软件                       1套

3.5  必配的附件、配件、专用工具、消耗品等

4．可选择的附件、配件及消耗品

4.1  8CC镜油

5．技术资料

5.1  详细的中英文操作指南，仪器维护的有关资料及质量认证书

6．技术服务和培训

6.1  卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为两名仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。

7．质量保证

测试验收合格后1年

8．交货日期

合同签约后60天内

注：*表示为重要的必须满足指标

第四部分　投标文件编制

各投标人：

为了准确投标，希望认真阅读本次招标文件和附件内容，在使用各附件时，应注意下列事项：

1、实事求是的填写各附件内容;

2、投标项目如涉及到安装、调试所需材料时，应当详细编写《主要（辅助）材料清单》;

3、属于招标文件规定应当签署的事项，各投标人应按照规定逐一签署，需要加盖公章的地方，应当逐一加盖;

4、凡投标文件内容填报不清或填报错误，其后果由投标人承担;

5、投标文件须标注页码，有封面和封底，A4纸装订成册。

6、第五部分附件仅供参考。

- 第五部分  附  件

（响应文件封皮）

正（副）本

新疆华春生物药业股份有限公司

仪器设备采购项目

投 标 文 件

项目编号：

投标人名称：                             （盖章）

法定代表人：                             （签字或盖章）

投标人地址：

联  系  人：

联系电话：

日期：2023年   月   日

1、投 标 函

致：新疆华春生物药业股份有限公司

我方对本次招标文件已详细审阅，内容全部清楚。我方自愿对此 　　                                                                                                                                                                    次              采购项目投标，谨郑重声明以下诸点并对之负法律责任：

1、我方同意招标文件的各项规定，赞同你方对招标文件的解释；

2、我方提供的投标文件及资料、证照真实合法有效；

3、我方愿向你方提供与本次招标有关的一切真实数据或资料；

4、我方同意承担由投标文件内容填报不清或填报错误，所造成的无效标、废标、落标等后果;

5、我方赞同你方组织的评标委员会（组）所做出的评审和选择，同意评标委员会无义务向投标人进行任何有关评标解释的规定；

6、我方保证诚实履行合同，做到所供货物货真价实，绝不以次充好、以假充真，保质保量按期交货（完工）；

7、我方完全理解本次招标不是最低价中标；

8、我方保证按照服务承诺提供及时有效的售后服务；

9、本次投标总价为                      （大写：）；

10、我方提交的投标文件正本一套，副本一套；

11、与本次招标的一切往来，请按下列方式联系：

手机：

电话：

传真：

法定代表人或授权代表人（签章）：

投标人：                     （加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

2、反商业贿赂承诺书

致：

为了进一步营造公平竞争的市场环境，维护市场秩序，我方在招标采购活动中郑重承诺：

一、依法参与招标采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、集中采购机构和招标采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门或纪检监察机关举报。

三、坚决做到不提供虚假资质文件和虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，与其他投标人保持公平的竞争关系。

五、不与采购单位、集中采购机构和政府采购评审专家、相关负责人串通，自觉维护采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、准确兑现售后服务承诺。

八、自觉接受并积极配合相关部门的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

投标人：

（加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

3、法定代表人资格证明文件

我是 投标单位全称                的法定代表人。参加新疆华春生物药业股份有限公司仪器设备招标项目（招标编号       ），负责签署本次投标文件、并全权处理开标、评标、澄清事项过程中的一切文件和签署合同以及处理与本次招标项目有关的一切事务。

特此证明。

投标人：

（加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

注：1、法定代表人参加本次投标的应签署本文件并附本人身份证复印件；

2、如法定代表人不参加本次投标，应签署《授权委托书》。

法定代表人身份证

授权委托书

我   姓名   是        投标单位名称       的法定代表人，现授权       单位全称       的    姓名    为我公司全权代理人，以我单位名誉参加新疆华春生物药业股份有限公司仪器设备招标项目（招标编号       ）的投标活动。代理人可全权代表我负责签署本次投标文件，并全权处理开标、评标、澄清事项过程中的一切文件和签署合同。其全权代理人在处理与本次招标项目有关的一切事务，我均予以承认。

全权代理人无转委托权。

特此声明。

法定代表人：  （签章）

投标人：

（加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

说明：应附法定代表人和全权代理人身份证复印件

| 法定代表人身份证 |  | 授权代表人身份证 |
| --- | --- | --- |

4、投标人单位基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 企业人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

说明：

- 在按要求填写此表格后，各投标人可以用其它的方式，就公司整体情况作出详细的介绍。

2、后附营业执照、开户许可证、社保、完税证明、信用中国和中国政府采购网查询结果等。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签章）：

日    期：   年  月  日

企业情况简介

（格式自拟）

5、投标人近三年有无违法、违规记录承诺书

（投标人自行填写）

内容应包括：说明现在有无正在诉讼的案件和有无不良记录以及是否依法缴纳税收和社会保障资金。

（有无必须说明，否则作为废标）

法定代表人或授权代表人（签章）：

投标人：

（加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

| 新疆华春生物药业股份有限公司 仪器设备采购项目报价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器设备名称 | 数量 | 品牌 | 型号 | 单价（万） |
| 1 | 原子吸收分光光度计 | 1 |  |  |  |
| 2 | 原子荧光光谱仪:配汞空心阴极灯 | 1 |  |  |  |
| 3 | 高效液相色谱仪 | 1 |  |  |  |
| 4 | 气相色谱仪 | 1 |  |  |  |
| 5 | 薄层色谱成像系统 | 1 |  |  |  |
| 6 | 分析天平 | 1 |  |  |  |
| 7 | 电子天平 | 1 |  |  |  |
| 8 | 电子天平 | 1 |  |  |  |
| 9 | 紫外可见分光光度计 | 1 |  |  |  |
| 10 | 微波消解仪 | 1 |  |  |  |
| 11 | 电热板 | 1 |  |  |  |
| 12 | 崩解仪 | 1 |  |  |  |
| 13 | 超声波清洗仪 | 1 |  |  |  |
| 14 | 制水机 | 1 |  |  |  |
| 15 | 恒温水浴锅 | 1 |  |  |  |
| 16 | 药品强光照射试验箱 | 1 |  |  |  |
| 17 | 药品稳定性试验箱 | 2 |  |  |  |
| 18 | 电热鼓风干燥箱 | 1 |  |  |  |
| 19 | 马弗炉 | 1 |  |  |  |
| 20 | 生物显微镜 | 1 |  |  |  |
| 21 | 其他 |  |  |  |  |
| 含税总价（税率） |  |  |  |  |  |
| 供货时间： |  |  |  |  |  |

投标人（加盖公章）：

法定代表人或授权代表人（签章）：

日    期：   年  月  日

7、财务要求

提供近一年的审计报告或财务报表（成立不足一年的需提供成立至今的财务报表）。

8、商务偏离表

| 序号 | 条款号 | 原条款内容 | 建议修改后条款内容 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… |  |

编制要求：

1、供应商应按顺序将建议的非实质修改的内容填入文件响应偏差表中；

2、供应商对招标文件的不接受或修改将影响其投标的相对竞争能力；

3、除本偏差表中所列出的偏差外，视为供应商完全响应招标文件的其他内容。

投标人 （盖章）：

法定代表人或授权代表人（签章）：

年     月     日

11、投标人认为需补充的其它资料或说明

（响应文件封皮）

正（副）本

****          项目

技 术 文 件

项目编号：

投标人名称：                             （盖章）

法定代表人：                             （签字或盖章）

投标人地址：

联  系  人：

联系电话：

年   月    日

1、实施方案；（须详细列明每台仪器设备配置及技术参数）

2、售后服务；

3、培训方案；

4、交货期及保证措施；

5、主要产品来源证明材料；

6、人员配置；

7、供应商认为需要提供的其他文件和资料。

（注：格式自拟）