- 新疆华春生物药业股份有限公司

- 仪器设备采购项目

- 公开招标文件

- 项目编号: HCZ-2024-03-01

采购人：新疆华春生物药业股份有限公司

2024年 3 月

目 录

第一部分

招标公告

第二部分

投标人须知前附表

第三部分

采购项目需求说明

第四部分

投标文件编制

第五部分

附  件

第一部分 招标公告

项目概况

新疆华春生物药业股份有限公司仪器设备采购项目的投标人在2024年3月21日后，可从新疆华春生物药业股份有限公司官网（http://www.xjhcyy.com/）获取招标文件，并于2024年4月20日19:00（北京时间）前递交投标文件。

项目基本情况

项目编号：HCZ-2024-03-01

项目名称：新疆华春生物药业股份有限公司仪器设备采购项目

采购方式：公开招标

本项目不接受联合体投标，不以最低投标价格中标。

采购需求：共采购24种仪器设备及其他相关配套配件。（具体数量、配置等内容详见下表）

| 序号 | 名称 | 数量 | 配置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效液相色谱仪（配紫外检测器） | 1台 | 1 高效液相色谱主机（含四元泵、柱温箱、自动进样器 ）1台 2 可变双波长紫外检测器1台 3仪器操作软件及数据处理软件1套 4色谱柱 1根 5样品瓶：1.5ml，配套瓶盖及瓶垫。100个 6流动相瓶：1L/个，4个 7安装工具包 8电脑及打印机一套 | 具体参数详见技术文件 |
| 2 | 高效液相色谱仪（配示差检测器） | 1台 | 1 高效液相色谱主机（含四元泵、柱温箱、自动进样器 ）1台 2 示差折光检测器1台 3仪器操作软件及数据处理软件1套 4色谱柱 1根 5样品瓶：1.5ml，配套瓶盖及瓶垫。100个 6流动相瓶：1L/个4个 7安装工具包 8电脑及打印机一套 |  |
| 3 | 高效液相色谱仪（配荧光检测器、柱前衍生及柱后衍生系统） | 1台 | 1高效液相色谱主机（含四元泵、柱温箱、自动进样器 ）1台 2 荧光检测器（国内配套柱前衍生及柱后衍生系统）1台 3仪器操作软件及数据处理软件1套 4色谱柱 1根 5样品瓶：1.5ml，配套瓶盖及瓶垫。100个 6流动相瓶：1L/个，4个 7安装工具包 8 电脑及打印机一套 |  |
| 4 | 高效液相色谱仪（配蒸发光散射检测器） | 1台 | 1 高效液相色谱主机（含四元泵、柱温箱、自动进样器 ）1台 2 蒸发光散射检测器1台 3数模转化器，数据管理蒸发光检测器用 1套 4 仪器操作软件及数据处理软件1套 5样品瓶：1.5ml，配套瓶盖及瓶垫100个 6流动相瓶：1L/个4个 7色谱柱 1根 8安装工具包 9电脑及打印机一套 |  |
| 5 | 超高效液相色谱仪（配二极管阵列检测器） | 1台 | 1 超高效液相色谱主机（含四元泵、柱温箱、控温自动进样器）1台 2 二极管阵列检测器 1台 3仪器操作软件及数据处理软件1套 4常用消耗品 5样品瓶：1.5ml，配套瓶盖及瓶垫。100个 6流动相瓶：1L/个 ,4个 7色谱柱 1根 8安装工具包 9电脑及打印机一套 |  |
| 6 | 高效液相色谱仪（配二极管阵列检测器） | 1台 | 1高效液相色谱主机（含二元泵、柱温箱、自动进样器 ）1台 2二极管阵列检测器1台 3仪器操作软件及数据处理软件 1套 4样品瓶：1.5ml，配套瓶盖及瓶垫。100个 5流动相瓶：1L/个，4个 6色谱柱 1根 7安装工具包 8电脑及打印机一套 |  |
| 7 | 液相色谱串联四极杆质谱仪：配电喷雾离子源 | 1台 | 1 TSQ Fortis Plus台式三重四级杆质谱仪主机包含 HESI离子源、蠕动泵、机械泵。2HESI电喷雾离子源 3高效液相色谱系统，包括高压梯度二元泵、在线脱气机、自动进样器、柱温箱、低延迟体积超高效混合器、MS 连接工具包 4 制药行业合规软件，相应软件 （ GLP合规要求） 5质谱预安装包,包括质谱校准液, 测试标样 6校正及优化针座、管路组件 7 2ml样品瓶（100个/包，带盖和垫） 8色谱柱2根 9 金属离子传输管 10 低流速喷针 11机械泵油 12农残/兽残辨筛查数据库及农残检测方法包 13 IQ OQ 验证 14国内配套：UPS电源可支持整套仪器正常工作2 小时以上 15电脑打印机各1套 16氮气发生器 1 台，气体流量≥35L/min，氮气纯度：≥99.5%。 17氩气钢瓶及减压阀 18电源线 19.培训中心名额 |  |
| 8 | 稳定性试验箱 | 2台 | 1 容积(L):400 2 温度控制范围(℃)：10～65℃ 3 湿度控制范围(%RH)：30～95%RH 4 运行功率（W）：600 |  |
| 9 | 冷冻干燥机 | 1台 | 1型号：压盖型冷冻干燥机 2冻干面积：0.1㎡ 3捕水容量：≥4 kg/批 4盘装溶液：1 L 5板层温度范围：-50~+60℃ (空载） 6冷阱最低温度：≤-60℃(空载） 7极限真空度：≤5 Pa（空载) 8功率：1.8Kw (220V) 9环境温度：≤25℃ |  |
| 10 | 低温高速离心机 | 1台 | 1型号：台式冷冻离心机 2最高转速：18500r/min 3最大容量：6x50ml 4时间设置范围 1s-999min/999sec 5温度设置范围：-10℃～+40℃ 6电源：AC220V 50Hz 10A 7整机功率 1250W 8角转子最高转速：16260r/min |  |
| 11 | 真空干燥箱 | 1台 | 1容积：25L 2温度范围：室温+10~250℃ 3真空度< 133Pa 4定时范围：1～9999 分钟 5电源：220V/50HZ 6功率：450W 7温度控制仪表：1 个 8真空显示：指针式真空表 1 个 9真空泵：2L 丙林专用旋片式真空泵 10温控系统：标准配置为双数码显示 |  |
| 12 | 旋转蒸发仪 | 1台 | 1电源：AC220V/50HZ 2 加热功率：1.5KW 3温度控制范围：水浴~室温~99℃±0.5℃ 4试料瓶可使用容量：25-2000mL 5温度控制 ：微电脑式PID控制器,数字显示 6真空度：可达2mbar 7升降行程 ：触摸式+手柄式双自动平衡升降（升降行程150mm）下降终点 有固定的60mm安全距离，防止碰撞。 8出厂配置：29#磨口一体化转轴*1根，试料瓶：29#茄形瓶1L*1个， 29#转29#口防溅球1 个，回收瓶：S35球磨口收集瓶1L*1个。 |  |
| 13 | 循环水氏多用真空泵 | 1台 | 1功率：550W 2流量：≥80L/min， 3工作电源：220V/50Hz 4扬程：≥12m 5最大真空度：0.098Mpa 6单头抽气量：10L/min 7抽气头数：5个 8水箱容积：≥50L |  |
| 14 | 电热套 | 1台 | 1型号：数显磁力电热套 2电源：220V/50Hz 3最大可放置烧瓶：2L 4加热功率：750W 5加热温度表面温度：室温-380℃ 6炉丝：Cr20Ni80 7显示方式：液晶显示屏 8温度传感器：K型传感器 9转速范围PRM：50-1800 10内套口径：180mm 11内套深度：110mm 12产品尺寸（长X宽X高）mm：290×390×500 |  |
| 15 | 快速水分测定仪 | 1台 | 1最大称量值(max)：110g 2称量精度：士0.0001g 3水分含量测定范围：0-100% 4水分测量精度：士0.01% 5水分可读性：0.01% 6温控范围：50℃-180℃ 7加热时间设定范围：0-99min 8输入电源：220V3A 9频率：50HZ士1HZ 10整机功率：350w 11显示方式：5寸高清触摸屏 12数据接口：RS232接口，可连接打印机 13数据储存量(最大）：15 组 14加热元件：高效卤素灯 15标配砝码：20g，50g，100g 16秤盘尺寸：φ100mm 17产品尺寸：360x223x176(mm) |  |
| 16 | 槽式混合机 | 1台 | 1容积(L)：5 2电机功率（kw)：0.37 3倒料方式：手动 4搅拌转速(rpm)：25 5倒料角度（度）：105 6外形尺寸（长X宽X高）mm：550×300×520 |  |
| 17 | 摇摆式颗粒机 | 1台 | 1生产能力Kg/h：20-30 2滚筒直径mm：60 3滚筒长度mm：184 4滚筒转速r/min：±40 5滚筒摆度°：360°±10° 6外形尺寸mm：530×400×550 7电机功率kw：0.37 |  |
| 18 | 沸腾干燥机 | 1台 | 1型号：实验室高效沸腾干燥机 2功率（kw)：2.2 3干燥温度（℃）：25-90 4干燥时间（分钟）：10-30 5外形尺寸（长X宽X高）mm：550×350×750 |  |
| 19 | 喷雾干燥机 | 1台 | 1额定功率 最大 2900w 2电源电压 200-230 V ± 10 % 3频率 50/60 Hz 4最高输入温度 220℃（最高 250） 5加热能力 2300w 6加热控制 PT-100 模糊逻辑控制，± 2℃ 7接口 串行端口 RS232 传输所有参数 8喷雾气体 压缩空气或氮气，200-1000L/h, 5-8bar 9喷嘴类型 二流体 10喷嘴直径 标准 0.7mm，可选 0.5/1.4/2.0 11喷雾帽 1.4mm/1.5mm 带红宝石 12排堵 内置自动排堵功能 13喷雾冷却附件 可选 14颗粒大小 1~25 μm 15尺寸(W x H x D) 65 x 110 x 70 cm |  |
| 20 | 电加热小型提取浓缩机组 | 1台 | 1提取装置：采用优质304不锈钢材质，总容积15L，有效容积10L，三层保温，可以实现提取温度控制及显示、在线监测等，夹层内设计压力0.3-0.4Mpa，罐内设计压力0.09Mpa，内胆镜面抛光浆式搅拌，采用优级减速电机，机械密封，可正压、负压状态下工作，并装放气阀和投料口，底部可以打开清洗，出口有过滤网与过滤器 2浓缩装置：采用优质304材质，三层保温，总容积15L，有效容积10L，夹层内设计压力0.3-0.4Mpa，内胆镜面抛光，配有真空表，温度计，放气阀，真空度－0.05∽－0.08Mpa 3冷却装置：采用优质304材质的列管式，冷凝面积0.25M2 4收集装置：5L，采用优质304材质 5加热系统：导热油电加热，双层保温，升温迅速 6提取温度：40-100℃ 7浓缩温度：40-80℃ 8油水分离器：采用优质304材质，可回收芳香油和有机溶剂 9控制系统：采用SUNYITECH控制系统，自动化程度高，温度精度±0.5℃，提供相应技术证明文件 10真空泵功率：0.55KW 11搅拌功率：150W，搅拌速度0-300RPM变频可调 12功率：8.5 KW 380V 50HZ 13提取罐体、浓缩罐体、溶剂回收罐体、溶剂回收罐体、搅拌电机、冷凝管、汽液分离器、温度控制器、机架、真空泵 14设备尺寸：1200×550×1500MM |  |
| 21 | 电动振筛机（旋振筛） | 1台 | 1有效筛分直径（mm）Φ540 2有效筛分面积（m2） 0.2289 3筛网规格 2~500目/吋 4振动电机功率（kw） 0.25 5普通电机功率（kw） 0.75 6外形尺寸 双层高度897mm |  |
| 22 | 电炉子 | 2台 | 1输入电源：AC220V/50Hz 2整机功率KW：1 3显示方式：LED数码管显示 4额定温度℃：400 5温度均匀性%：20 6发热盘承重KG：5 |  |
| 23 | 硬度仪 | 1台 | 1硬度测试范围：2-200N 0.2KG-20KG 2分辨率：0.1N 0.01Kg 3硬度测量精度：量程±0.5% 4片剂测试直径：2-40mm 5整机功率：40W 6外形尺寸：长*宽*高 400mm*240mm*140mm |  |
| 24 | 脆碎仪 | 1台 | 1转速范围：25rpm±1rpm 2具有“计时”模式，计时范围0-9小时59分59秒，并可选择倒计时 3工作电源： 220V±10% V，50Hz 4环境温度： 5~35 ℃ 5相对湿度：小于 80 % 6整机功率： 18w |  |

投标方式和截止日期

投标方式：

投标文件以PDF格式发电子邮箱：huachunyaoye@huachun.com.cn，并同时邮寄纸质版一正一副两份。

投标邮寄地址：新疆乌鲁木齐市新市区北京南路370号银通大厦1栋9楼，收件人：金奋荣，13565803615。

投标截止日期：2024年4月20日19：00（北京时间），以电子扫描件提交时间为准。

招标单位情况：

招标单位：新疆华春生物药业股份有限公司

地    址：新疆乌鲁木齐市新市区北京南路370号银通大厦1栋9楼

技术咨询：郝娟15894084869（精密仪器设备）

王涵斌13579256782 （制剂设备）

联 系 人：金奋荣  座机：0991-3853900       手机：13565803615

杜思雄 手机：18290626580

邮    箱：huachunjituan@huachun.com.

第二部分 投标人须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | - HCZ-2024-03-01 |
|  | 项目名称 | 新疆华春生物药业股份有限公司仪器设备采购项目 |
|  | 招标内容 | 采购清单包含的全部内容 |
| 2 | 招标人 | 新疆华春生物药业股份有限公司 |
| 3 | 项目地点 | 新疆华春生物药业股份有限公司（甲方指定地点） |
| 4 | 质量标准 | 符合国家及行业质量验收合格标准。 |
| 5 | 资格要求 | （1）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（授权书需附法人身份证及委托人身份证复印件）； （2）有效经年检的三证合一营业执照； （3）提供近一年的审计报告或财务报表（成立不足一年的需提供成立至今的财务报表）； （4）提供法人或授权委托人近三个月的社保缴纳凭证（成立不足三个月的提供成立至今的社保缴纳凭证、退休人员提供退休证） （5）提供税务局出具的近半年之内任意三个月完税凭证（依法免税的投标单位应提供依法免税的证明材料）； （6）如在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家企业信息系统（http://www.gsxt.gov.cn）受过处罚的、被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次采购活动（企业自行在网站下载打印，并携带加盖鲜章的复印件，打印时间须在公告发出之日后）； （7）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标，否则，相关投标均无效。 |
| 6 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受，应满足下列要求 |
| 7 | 投标文件份数 | 本项目投标文件以PDF格式发电子邮箱：huachunyaoye@huachun.com.cn，并同时邮寄纸质版一正一副两份。 |
| 8 | 投标文件提交截止时间 | 投标截止时间：2024年4月20日北京时间19：00 |
| 9 | 开标时间及地点 | 开标时间：招标方在招标答疑会后通知具体时间 开标地点：乌鲁木齐市新市区四平路华春小贷二楼会议室 |
| 10 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5 人 评标专家确定方式：新疆华春生物药业股份有限公司自行邀约专家组建专家团队 |
| 11 | 盖章和签字要求 | 企业公章 企业法定代表人签字或盖章 |
| 12 | 评标方法 | 综合评分法 |

投标人须知

（一）总则

1  投标人资格

1.1符合招标公告有关要求，承认并履行招标文件各项规定的供应商均可参加投标。

1.2符合投标人资格的投标人应承担投标全部责任与义务。

2  投标费用

2.1 无论投标结果如何，投标人应自行承担参加投标相关的全部费用。

3　招标人的权利

3.1 招标人无论出于任何情况和原因，可停止本次招标，无需向受影响的投标人承担任何责任。

4  书面声明

4.1 投标人参加此项目投标，必须出具参加招标采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

4.2 投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

4.3 按照招标文件的规定加盖本单位公章（自然人投标的无需盖章，需要签字、摁手印）。

(二)招标文件

1　招标文件的构成：

1.1招标文件包括：

（1）投标人须知前附表

（2）招标公告

（3）采购需求（《招标项目说明<概述>及要求》、《技术规格、数量及质量要求》）

（4）投标文件编制及装订

（5）附件—投标文件格式

2　招标文件的修改

2.1在投标截止日前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改，据此发出的补遗书将构成招标文件的一部分；

2.2招标文件的修改将以邮件的形式通知所有获取招标文件的投标人，招标人可以酌情延长投标日期。

(三) 投标文件的编制及装订

1　投标文件的编写

1.1投标人应详细审阅招标文件的全部内容，按照招标文件的要求认真编制投标文件，保证所提供的全部资料合法、真实、完整、有效，以使其投标文件对招标文件做出实质性响应。否则投标有可能被拒绝，其风险和法律责任由投标人自行承担。

1.2投标文件应以中文书写或打印，行间不得插字、涂改和增删。

1.3投标文件必须有完整页码、有封面、封皮、目录、页码，用A4纸打印装订成册（最低标准），具体样式附后。未按最低标准制作的投标文件有可能被拒绝，其风险和法律责任由投标人自行承担。

1.4书写或打印的文字表述不清、前后矛盾，将导致非唯一理解的投标文件被认定为无效标或废标。

2　投标语言及计量单位

2.1投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往的文字、函电统一使用中文。

2.2投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

3　投标文件的主要组成

投标文件的组成：分为商务文件和技术文件两部分，必须分别、分开制作。

3.1投标人所递交的投标书应包括以下文件：（标书按以下顺序制作）

商务文件：

- 投标函；

2、反商业贿赂承诺书；

3、法定代表人资格证明文件及授权委托书；

4、投标人单位基本情况表（内容包括但不限于营业执照、开户许可证、社保、完税证明、信用中国和中国政府采购网查询结果）

5、投标人近三年有无违法违规记录承诺书；

- 投标报价表含总价和分项报价、税率、供货时间，如有收费服务一同报价；

7、商务偏离表。

技术文件：

1、实施方案；

2、售后服务；

3、培训方案；

4、交货期及保证措施；

5、主要产品来源证明材料；

6、人员配置；

7、供应商认为需要提供的其他文件和资料。

3.2证明投标货物或服务符合招标文件规定的文件：

（1）提交所有投标货物或服务和相应服务的合格性、符合性证明文件，该文件可以是文字资料、图表和数据等。

（2）详细描述投标货物或服务的规格、功能、性能、技术参数以及与招标货物或服务的偏离情况等。

（3）投标人认为需要补充的其它资料文件。

4　投标报价

4.1投标人应在投标报价表上标明单价和总价。如单价和总价不符，以单价为准，小写与大写不符的，以大写为准。投标人的投标价应是指所有货物或服务按招标书要求的交付使用或完工的价格；投标人应在投标报价上标明，本次投标拟提供服务的单价金额及投标总计，开标后不得更改，投标人对项目的报价必须是唯一的，招标人不接受有任何选择的报价。

4.2投标报价以人民币为结算货币，须包括设备价款、附件、配件、备品备件、途中运输费、装卸费、安装调试费、维护费、培训费、技术资料费、保险费、税费及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由采购人支付的费用（或服务的全部费用）。

4.3招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

4.4招标方不接受低于成本的投标报价，也不接受招标项目范围内的捐赠。

4.5固定合同价，投标人所报的单价和总价在合同实施期间应保持不变，并不因劳务、材料等成本的价格变动而做任何调整。

4.6投标产品为计算机、打印机、显示器等九大类政府强制采购的产品，必须为国家财政部、环境保护部、国家发改委等有关部门发布的《环境标志产品政府采购清单》和《节能产品政府采购清单》中的产品。

5　投标文件的装订顺序及份数

5.1投标文件自编目录、页码，装订成册。

5.2投标文件份数详见《投标人须知前附表》，每份投标文件须清楚的标明“正本”或“副本”字样，如正本与副本不符，以正本为准。

6　投标文件签署

6.1投标文件应由法定代表人或法定代表人授权委托人按规定逐一签署或签名，并加盖单位公章，否则由此造成的无效标由投标人负责。

6.2投标文件的签署应清楚工整。凡有修改、涂改处将视为无效标处理。

(四) 投标文件的递交

1　投标截止时间

1.1投标截止时间: 详见《招标公告》或《变更通知》。

1.2超过投标截止时间以后递交的投标文件将拒绝受理。

2　有下列情形之一的，投标无效：

2.1投标文件逾期递交的；

2.2不具备招标文件中规定资格要求的；

2.3不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

2.4不按照招标文件制作投标文件的。

(五)  评标

1 评标委员会

1.1 招标人将组建评标委员会，评标委员会由技术、经济等方面的专家组成。

1.2 评标委员会负责对投标文件进行评审和比较，并向招标人推荐中标候选人。

2 评标原则：公平合理，价格公正、优中选优，投标价格最低的投标报价为评标基准价。

3 评标办法：采用综合评分法。

评标采用综合评分法，评标委员会对通过资格及实质响应的各合格投标方的标，根据以下标准和方法评议打分。评分将按商务部分和技术部分分别进行，计算出各合格投标方的综合得分，综合得分最高者将被推荐为第一中标候选人，其余的递补中标候选人按综合得分从高到低的顺序依次排序。若有相同的最高综合得分，则其中技术部分得分高的投标方将被排序在前；若最高综合得分和技术部分得分仍相同，则其中投标价低的投标方排序在前。

3.1 报价部分 30分

3.2 技术部分 70分

评审方法（综合评分法）

| 序号 | 考核项目 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分30分 |  |  |  |
| 1 | 报价 | 30分 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。 |
| 技术部分70分 |  |  |  |
| 2 | 实施方案 | 15分 | 根据实施方案的合理性、可行性、是否严密周到等情况进行综合比较，实施方案包含项目实施计划、运输计划及验收方案和措施等。 方案内容完整详尽、严密周到、合理可行，且不限于上述所要求内容的15分;存在缺漏项或未提供的不得分。 |
| 3 | 售后服务 | 15分 | 根据各投标人提供的售后服务承诺和售后服务方案情况： - 货物出现质量问题时可免费退换；不能及时兑现服务承诺内容而影响买方使用时，卖方应给予的补偿；（5分） - 保修、售后人员配置情况；（5分） - 服务响应时间、到场时间、修复时间、应急处理等；（5分） - 内容详尽、贴合采购人需求得15分，存在缺漏项或未提供的不得分。 |
| 4 | 培训方案 | 10分 | 供货方能保证用户单位完全掌握材料正常使用和基础维护，为用户提供材料的使用说明书、日常维护和相关知识的应用培训，有完整的培训计划，充分满足用户要求，方案完备合理，描述清晰，可操作性强，得10分；存在缺漏项或未提供的不得分。 |
| 5 | 交货期及保证措施 | 15分 | - 提供货物供货期承诺及设备安装调试进度计划；（5分） - 提供现场人员计划；（5分） - 提供质量安全保证措施方案；（5分） - 存在缺漏项或未提供的不得分。 |
| 6 | 主要产品来源证明材料 | 5分 | 提供厂家出具的产品授权书复印件，或自身为生产厂家则提供说明。（5分） |
| 7 | 人员配置 | 10分 | - 投标人针对本项目安排的项目负责人具有安装培训经验的人员2人得5分，3人及以上得10分；投标人针对本项目安排的项目负责人没有安装培训经验的人员不得分。 |

（六）  投标文件的初审

1、开标后，评标委员会组成人员将对投标文件进行初步审查，检查投标文件内容是否完整、编排是否有序、提交的投标文件签署是否规范、投标人资格是否符合要求等。

2、在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应是指投标文件与招标文件要求的全部条款、条件相符，没有重大偏离或保留。评标委员会只根据投标文件本身的内容来判定投标文件的响应性。

3、评标人员可以对投标文件中不构成重大或实质性偏差的、微小的、非正规的、前后表述不一致或不规则（规范）的地方进行质询、澄清。

4、没有实质上响应招标文件要求的投标书将作为废标，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

5、投标文件中如果有计算上或累加上的算术错误，将按以下方法进行修正，投标人应接受并确认这种修正，否则其投标将被拒绝。

（1）如果单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准，并修正总价；

（2）如果用数字表示的数值和用文字表示的数值不一致，应以文字表示的数值为准。

（七）  有下列情形之一的，其投标作为废标处理

1、应加盖公章的证照、函件，而未加盖公章的；

2、投标文件的内容不详实或有虚假的；

3、招标文件中明确要求的事项，而投标文件中未做出响应或做出错误响应的；

4、超出招标文件要求的交货(完工)时间的；

5、投标单位提供的设备没有保修期的；

6、投标文件前后表述相互矛盾的；

7、投标文件中附有招标人不能接受条件的；

8、投标价格超过预算采购单位无力支付的；

9、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

（八）  投标文件的评价与比较

1、评标委员会只对实质上响应招标文件要求的投标文件进行综合评价和比较。

2、评标时除价格因素外应考虑下列因素：

（1）供货能力和交货期时间；

（2）投标人的技术支持能力和各种服务（含售后服务）能力;

（3）对招标文件中付款条件的响应性；

（4）投标人是否能保质、保量、准确、全面完成本项目。

3、评标委员会根据招标文件中规定的评标方法进行评标，并向招标人推荐中标人。

4、当出现投标价格相同分值时，按以下顺序排列：

（1）选定技术质量最好的；

（2）如技术质量也相等时，选定技术支持和服务承诺最好的。

（九） 评标的有关要求

1、评标过程严格保密。评标委员会成员和参与评标的有关人员不得将与评标有关的情况包括有关投标文件的评审、澄清、评估和比较中标候选人的推荐情况以及有关授予合同的意向的一切情况透露给任一投标方或与上述评标工作无关的人员。

2、投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其投标被拒绝。

3、评委会向招标负责单位报告评标情况及结果。根据有关规定，对未中标单位不作任何解释。为此，评委会对未中标单位要求说明理由均不予受理。

- 第三部分 采购需求 共24种

第一种 高效液相色谱仪（配紫外检测器）  采购数量1台

一、配置

1.四元梯度混合泵

2.自动进样器

3.侧挂柱温箱

4.可变双波长紫外检测器

5.色谱仪器控制管理软件

6.色谱柱

7.电脑及打印机

- 1、四元梯度串联双柱塞泵：

1.1最大耐压：700bar

1.2流量范围：0.001-10.000mL/min，增量为0.001mL/min

1.3流量精度：<0.05% RSD

1.4流量准确度：±0.1%

1.5压力波动：≤2bar

1.6梯度准确度：±0.5%

1.7比例精度：＜0.15%SD

1.8泵清洗系统：主动式单独流路清洗柱塞

1.9溶剂脱气：内置4通道脱气机

1.10生物兼容性： pH 范围 1-13

- 2、自动进样器：

2.1压力范围：20-700 bar

2.2进样量范围：默认：0.01–100 μL，最小增量 = 0.01 μL

2.3进样线性：r >0.99999（咖啡因水溶液）

2.4样品容量：54*4个样品位（≤1.5mL）

2.5交叉污染（UV）：通常：<0.0004%

2.6所需最低样品量：进样量为 1 µL 时，最低样品量为 2 µL

2.7进样准确度：±0.5%

2.8进样量精度：＜0.25%RSD

2.9进样周期：＜9S

- 3、侧挂式柱温箱

3.1控温原理：静止空气和强制空气

3.2温控范围：5-85℃、增量为 0.1°C

3.3温度准确度：±0.5℃

3.4温度稳定性：±0.05℃

3.5柱容量：最多2根长度30cm的色谱柱

3.6压力范围：20–700 bar，

3.7安全特性：2 个门，液体泄漏传感器，快速冷却按钮

- 4、可变双波长紫外检测器

4.1类型：可变双波长检测器

4.2通道数量：2个

4.3光源：氘灯

4.4光谱带宽：254 nm 时 6 nm

4.5波长范围：190-750nm

4.6波长准确度：±1nm

4.7波长精确度：±0.1nm

4.8数据最大采集频率：125Hz

4.9基线噪声：＜±2.5μAU

4.10基线漂移：<0.1 mAU/h 在254nm下

4.11线性：2.5 AU 时 <5％（通常 2.5 AU 时 <3％）

5、色谱仪器控制管理软件

5.1数据库：支持SQL Server关系型数据库，全面保障数据的完整性和安全性。原始数据、仪器条件和处理参数的关联由软件自动建立，用户无需记忆就能找到相应的信息。支持多种查询条件的组合，支持模糊查找与精确查找。

5.2仪器控制：可以控制多个仪器厂商的多种HPLC、GC和IC，也可以控制液质和气质仪器。

5.3缩略图：在查看已运行完成的样品队列时，无需打开色谱文件，即可通过缩略图查看样品色谱图，实现快速浏览。

5.4图形化功能：在查看数据时，可直接将数据转化为直观的图形（如折线图、棒状图、饼图等）进行查看，也可将图形置于报告中，无需将数据导出到Excel里进行图形化处理。

5.5动态数据处理：可查看序列中任意的色谱图、光谱图、校正曲线、方法设置和结果。当处理方法参数发生变化时，无需重新手工执行积分处理，所有相关的图会即时自动更新。用于快速有效化积分、校准和报告并进行查看。

5.6导入与导出：可将数据导出为通用色谱数据格式（AIA、TXT、CSV和GAML等）。

5.7数据报告：集成了电子表格功能，无需特别培训即可掌握报告模板、自定义变量的编辑。支持单个报告和综合报告，报告模板可包含多项内容，例如积分、校准、峰分析、审计追踪等，支持多种格式（PDF、Excel等格式）输出。

5.8内置分析方法验证、溶出度计算以及含量均匀度测试模板，无需借助第三方软件即可直接得到结果。

5.9SmartPeaks：当积分向导无法给出满意的积分结果，需要做积分调整时，智能积分功能给出最多5个优化的备选积分方案，用户只需选择恰当的积分方案即可，无需用户自行调整积分参数，积分操作被极大简化，用户上手更快。

5.10eWorkflow：软件官网已有上千种工作流供用户免费使用，即使新手用户也无需学习如何创建方法、积分方法、编辑序列等就可以得到实验结果。只需从软件官网下载待测样品工作流文件导入到用户软件工作站，即可得到自动生成的样品分析序列，点击提交序列就可以得到分析结果，从而极大程度上减少了用户新建方法、学习软件操作消耗时间，提高工作效率。

5.11支持EP、JP、USP、以及ChP的系统适应性参数计算，并可基于预定的参数、计算结果等进行判断，得到通过或者失败的结论后进行指定的相应操作。例如插入进样、重新运行整个样品队列或者选择部分样品进行重新进样等。

5.12符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11等相关法规的要求，具备用户管理、审计追踪以及访问控制等功能。可使用三种级别的电子签名。

- 二、产品详细配置清单

4.1高效液相色谱主机（含四元泵、柱温箱、自动进样器 ）          1台

4.2可变双波长紫外检测器                                       1台

4.3仪器操作软件及数据处理软件                                 1套

4.4样品瓶：1.5ml，配套瓶盖及瓶垫。                            100个

4.5 流动相瓶：1L/个，                                          4个

4.6色谱柱：HYPERSIL GOLD 5UM 250X4.6MM COLUMN                  1根

4.7 安装工具包                                                1套

国内配套

4.8 电脑及激光打印机                                          各1台

4.8.1计算机：商用品牌台式机电脑，≥i5处理器，≥16GB内存，≥1T硬盘（分区），≥21”液晶显示器， Windows®10中文专业版正版操作系统，

4.8.2 打印机：激光黑白打印机。

技术服务及其它

4.9仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后一周内，需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，并免费提供用户现场培训，培训人数不限，保证用户掌握基本技能，可以正确操作使用仪器；也可以根据用户要求，派专业应用工程师到用户单位进行现场应用培训。提供3Q技术服务。

4.10仪器在安装调试通过后有1年的免费保修期。保修期后，厂商应保证长期供应零备件和正常的售后服务；

4.11制造商在中国具有完善的售后服务体系，其售后服务体系通过ISO9001售后服务质量体系认证，需提供相关认证证书。

- 第二种 高效液相色谱仪（配示差检测器）  采购数量1台

一、配置

1.四元梯度混合泵

2.自动进样器

3.侧挂柱温箱

4.示差折光检测器

5.色谱仪器控制管理软件

6.色谱柱

7.电脑及打印机一套

- 1、四元梯度串联双柱塞泵：

1.1最大耐压：700bar

1.2流量范围：0.001-10.000mL/min，增量为0.001mL/min

1.3流量精度：<0.05% RSD

1.4流量准确度：±0.1%

1.5压力波动：≤2bar

1.6梯度准确度：±0.5%

1.7比例精度：＜0.15%SD

1.8泵清洗系统：主动式单独流路清洗柱塞

1.9溶剂脱气：内置4通道脱气机

1.10生物兼容性： pH 范围 1-13

2、自动进样器：

2.1压力范围：20-700 bar

2.2进样量范围：默认：0.01–100 μL，最小增量 = 0.01 μL

2.3进样线性：r >0.99999（咖啡因水溶液）

2.4样品容量：54*4个样品位（≤1.5mL）

2.5交叉污染（UV）：通常：<0.0004%

2.6所需最低样品量：进样量为 1 µL 时，最低样品量为 2 µL

2.7进样准确度：±0.5%

2.8进样量精度：＜0.25%RSD

2.9进样周期：＜9S

3、侧挂式柱温箱

3.1控温原理：静止空气和强制空气

3.2温控范围：5-85℃、增量为 0.1°C

3.3温度准确度：±0.5℃

3.4温度稳定性：±0.05℃

3.5柱容量：最多2根长度30cm的色谱柱

3.6压力范围：20–700 bar，

3.7安全特性：2 个门，液体泄漏传感器，快速冷却按钮

4、示差折光检测器

4.1折光率范围：1.00–1.75 RIU

4.2检测量程：± 600 µ RIU

4.3响应时间 (RT)：0.05 s、0.10 s、0.25 s、0.50 s、1.0 s、1.5 s、2.0 s、3.0 s、6.0 s

4.4数据采集速率：50 Hz

4.5噪声：≤2.5 nRIU

4.6漂移：≤0.2 μRIU/小时

4.7线性范围：600 μRIU 时 RSD <5.0%

4.8温度控制：30-55°C

4.9流通池体积：8 µ L

4.10流通池耐压:0.05 MPa（0.5 bar，7 psi）

5、色谱仪器控制管理软件

5.1数据库：支持SQL Server关系型数据库，全面保障数据的完整性和安全性。原始数据、仪器条件和处理参数的关联由软件自动建立，用户无需记忆就能找到相应的信息。支持多种查询条件的组合，支持模糊查找与精确查找。

5.2仪器控制：可以控制多个仪器厂商的多种HPLC、GC和IC，也可以控制液质和气质仪器。

5.3缩略图：在查看已运行完成的样品队列时，无需打开色谱文件，即可通过缩略图查看样品色谱图，实现快速浏览。

5.4图形化功能：在查看数据时，可直接将数据转化为直观的图形（如折线图、棒状图、饼图等）进行查看，也可将图形置于报告中，无需将数据导出到Excel里进行图形化处理。

5.5动态数据处理：可查看序列中任意的色谱图、光谱图、校正曲线、方法设置和结果。当处理方法参数发生变化时，无需重新手工执行积分处理，所有相关的图会即时自动更新。用于快速有效化积分、校准和报告并进行查看。

5.6导入与导出：可将数据导出为通用色谱数据格式（AIA、TXT、CSV和GAML等）。

5.7数据报告：集成了电子表格功能，无需特别培训即可掌握报告模板、自定义变量的编辑。支持单个报告和综合报告，报告模板可包含多项内容，例如积分、校准、峰分析、审计追踪等，支持多种格式（PDF、Excel等格式）输出。

5.8内置分析方法验证、溶出度计算以及含量均匀度测试模板，无需借助第三方软件即可直接得到结果。

5.9SmartPeaks：当积分向导无法给出满意的积分结果，需要做积分调整时，智能积分功能给出最多5个优化的备选积分方案，用户只需选择恰当的积分方案即可，无需用户自行调整积分参数，积分操作被极大简化，用户上手更快。

5.10eWorkflow：软件官网已有上千种工作流供用户免费使用，即使新手用户也无需学习如何创建方法、积分方法、编辑序列等就可以得到实验结果。只需从软件官网下载待测样品工作流文件导入到用户软件工作站，即可得到自动生成的样品分析序列，点击提交序列就可以得到分析结果，从而极大程度上减少了用户新建方法、学习软件操作消耗时间，提高工作效率。

5.11支持EP、JP、USP、以及ChP的系统适应性参数计算，并可基于预定的参数、计算结果等进行判断，得到通过或者失败的结论后进行指定的相应操作。例如插入进样、重新运行整个样品队列或者选择部分样品进行重新进样等。

5.12符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11等相关法规的要求，具备用户管理、审计追踪以及访问控制等功能。可使用三种级别的电子签名。

二、产品详细配置清单

4.1高效液相色谱主机（含四元泵、柱温箱、自动进样器 ）          1台

4.2示差折光检测器                                             1台

4.3仪器操作软件及数据处理软件                                 1套

4.4样品瓶：1.5ml，配套瓶盖及瓶垫。                             100个

4.5 流动相瓶：1L/个，                                          4个

4.6色谱柱：HYPERSIL GOLD 5UM 250X4.6MM COLUMN               1根

4.7 安装工具包                                                1套

国内配套

4.8 电脑及激光打印机                                          各1台

4.8.1计算机：商用品牌台式机电脑，≥i5处理器，≥16GB内存，≥1T硬盘（分区），≥21”液晶显示器， Windows®10中文专业版正版操作系统，

4.8.2 打印机：激光黑白打印机。

技术服务及其它

4.9仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后一周内，需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，并免费提供用户现场培训，培训人数不限，保证用户掌握基本技能，可以正确操作使用仪器；也可以根据用户要求，派专业应用工程师到用户单位进行现场应用培训。提供3Q技术服务。

4.10仪器在安装调试通过后有1年的免费保修期。保修期后，厂商应保证长期供应零备件和正常的售后服务；

4.11制造商在中国具有完善的售后服务体系，其售后服务体系通过ISO9001售后服务质量体系认证，需提供相关认证证书。

- 第三种 高效液相色谱仪（配荧光检测器、柱前衍生及柱后衍生系统）

采购数量1台

一、配置

1.四元梯度混合泵

2.自动进样器

3.侧挂柱温箱

4.荧光检测器（国内配套柱前衍生及柱后衍生系统）

5.色谱仪器控制管理软件

6.色谱柱

7.电脑及打印机

1、四元梯度串联双柱塞泵：

1.1最大耐压：700bar

1.2流量范围：0.001-10.000mL/min，增量为0.001mL/min

1.3流量精度：<0.05% RSD

1.4流量准确度：±0.1%

1.5压力波动：≤2bar

1.6梯度准确度：±0.5%

1.7比例精度：＜0.15%SD

1.8泵清洗系统：主动式单独流路清洗柱塞

1.9溶剂脱气：内置4通道脱气机

1.10生物兼容性： pH 范围 1-13

2、自动进样器：

2.1压力范围：20-700 bar

2.2进样量范围：默认：0.01–100 μL，最小增量 = 0.01 μL

2.3进样线性：r >0.99999（咖啡因水溶液）

2.4样品容量：54*4个样品位（≤1.5mL）

2.5交叉污染（UV）：通常：<0.0004%

2.6所需最低样品量：进样量为 1 µL 时，最低样品量为 2 µL

2.7进样准确度：±0.5%

2.8进样量精度：＜0.25%RSD

2.9进样周期：＜9S

3、侧挂式柱温箱

3.1控温原理：静止空气和强制空气

3.2温控范围：5-85℃、增量为 0.1°C

3.3温度准确度：±0.5℃

3.4温度稳定性：±0.05℃

3.5柱容量：最多2根长度30cm的色谱柱

3.6压力范围：20–700 bar，

3.7安全特性：2 个门，液体泄漏传感器，快速冷却按钮

4、荧光检测器（国内配套柱前衍生及柱后衍生系统）

4.1光源：闪烁氙灯

4.2脉冲频率：支持高能模式（300HZ）、标准模式（100HZ）、长寿命模式（20HZ）

4.3扫描模式：激发、发射、同步扫描

4.4激发波长：200-630nm，选配双PTM功能则200-800nm

4.5发射波长：265-650nm，选配双PTM功能则265-900nm

4.6带宽：激发和发射都是20nm

4.7通道数：1个

4.8波长准确度：±2nm

4.9波长精密度：±0.2nm

4.10最大数据采集频率：100HZ

4.11灵敏度：拉曼S/N：＞550；ASTM标准下全灯寿命范围内S/N：＞2100

4.12流通池温控：室温+15℃t上至50℃绝对温度

5、色谱仪器控制管理软件

- 5.1数据库：支持SQL Server关系型数据库，全面保障数据的完整性和安全性。原始数据、仪器条件和处理参数的关联由软件自动建立，用户无需记忆就能找到相应的信息。支持多种查询条件的组合，支持模糊查找与精确查找。

5.2仪器控制：可以控制多个仪器厂商的多种HPLC、GC和IC，也可以控制液质和气质仪器。

5.3缩略图：在查看已运行完成的样品队列时，无需打开色谱文件，即可通过缩略图查看样品色谱图，实现快速浏览。

5.4图形化功能：在查看数据时，可直接将数据转化为直观的图形（如折线图、棒状图、饼图等）进行查看，也可将图形置于报告中，无需将数据导出到Excel里进行图形化处理。

5.5动态数据处理：可查看序列中任意的色谱图、光谱图、校正曲线、方法设置和结果。当处理方法参数发生变化时，无需重新手工执行积分处理，所有相关的图会即时自动更新。用于快速有效化积分、校准和报告并进行查看。

5.6导入与导出：可将数据导出为通用色谱数据格式（AIA、TXT、CSV和GAML等）。

5.7数据报告：集成了电子表格功能，无需特别培训即可掌握报告模板、自定义变量的编辑。支持单个报告和综合报告，报告模板可包含多项内容，例如积分、校准、峰分析、审计追踪等，支持多种格式（PDF、Excel等格式）输出。

5.8内置分析方法验证、溶出度计算以及含量均匀度测试模板，无需借助第三方软件即可直接得到结果。

5.9SmartPeaks：当积分向导无法给出满意的积分结果，需要做积分调整时，智能积分功能给出最多5个优化的备选积分方案，用户只需选择恰当的积分方案即可，无需用户自行调整积分参数，积分操作被极大简化，用户上手更快。

5.10eWorkflow：软件官网已有上千种工作流供用户免费使用，即使新手用户也无需学习如何创建方法、积分方法、编辑序列等就可以得到实验结果。只需从软件官网下载待测样品工作流文件导入到用户软件工作站，即可得到自动生成的样品分析序列，点击提交序列就可以得到分析结果，从而极大程度上减少了用户新建方法、学习软件操作消耗时间，提高工作效率。

5.11支持EP、JP、USP、以及ChP的系统适应性参数计算，并可基于预定的参数、计算结果等进行判断，得到通过或者失败的结论后进行指定的相应操作。例如插入进样、重新运行整个样品队列或者选择部分样品进行重新进样等。

5.12符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11等相关法规的要求，具备用户管理、审计追踪以及访问控制等功能。可使用三种级别的电子签名。

二、产品详细配置清单

4.1高效液相色谱主机（含四元泵、柱温箱、自动进样器 ）          1台

4.2荧光检测器（国内配套柱前衍生及柱后衍生系统）               1台

4.3仪器操作软件及数据处理软件                                 1套

4.4样品瓶：1.5ml，配套瓶盖及瓶垫。                             100个

4.5 流动相瓶：1L/个，                                          4个

4.6色谱柱：HYPERSIL GOLD 5UM 250X4.6MM COLUMN          1根

4.7 安装工具包                                                1套

国内配套

4.8 电脑及激光打印机                                          各1台

4.8.1计算机：商用品牌台式机电脑，≥i5处理器，≥16GB内存，≥1T硬盘（分区），≥21”液晶显示器， Windows®10中文专业版正版操作系统，

4.8.2 打印机：激光黑白打印机。

技术服务及其它

4.9仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后一周内，需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，并免费提供用户现场培训，培训人数不限，保证用户掌握基本技能，可以正确操作使用仪器；也可以根据用户要求，派专业应用工程师到用户单位进行现场应用培训。提供3Q技术服务。

4.10仪器在安装调试通过后有1年的免费保修期。保修期后，厂商应保证长期供应零备件和正常的售后服务；

4.11制造商在中国具有完善的售后服务体系，其售后服务体系通过ISO9001售后服务质量体系认证，需提供相关认证证书。

第四种  高效液相色谱仪（配蒸发光散射检测器）  采购数量1台

一、配置

1.四元梯度混合泵

2.自动进样器

3.侧挂柱温箱

4.蒸发光散射检测器

5.数模转化器

6.色谱仪器控制管理软件

7色谱柱

8电脑及打印机

1、四元梯度串联双柱塞泵：

1.1最大耐压：700bar

1.2流量范围：0.001-10.000mL/min，增量为0.001mL/min

1.3流量精度：<0.05% RSD

1.4流量准确度：±0.1%

1.5压力波动：≤2bar

1.6梯度准确度：±0.5%

1.7比例精度：＜0.15%SD

1.8泵清洗系统：主动式单独流路清洗柱塞

1.9溶剂脱气：内置4通道脱气机

1.10生物兼容性： pH 范围 1-13

- 2、自动进样器：

2.1压力范围：20-700 bar

2.2进样量范围：默认：0.01–100 μL，最小增量 = 0.01 μL

2.3进样线性：r >0.99999（咖啡因水溶液）

2.4样品容量：54*4个样品位（≤1.5mL）

2.5交叉污染（UV）：通常：<0.0004%

2.6所需最低样品量：进样量为 1 µL 时，最低样品量为 2 µL

2.7进样准确度：±0.5%

2.8进样量精度：＜0.25%RSD

2.9进样周期：＜9S

3、侧挂式柱温箱

3.1控温原理：静止空气和强制空气

3.2温控范围：5-85℃、增量为 0.1°C

3.3温度准确度：±0.5℃

3.4温度稳定性：±0.05℃

3.5柱容量：最多2根长度30cm的色谱柱

3.6压力范围：20–700 bar，

3.7安全特性：2 个门，液体泄漏传感器，快速冷却按钮

4、蒸发光散射检测器：（参数是AII Chrom的，根据需要可以更换）

4.1操作模式：分流或不分流双操作模式，根据使用时不同需要自由选择

4.2激光二极管，带有光校正系统，650nm，最大输出30mw，符合FCC安全标准ⅢB

4.3采用布儒斯特角光肼有效地降低了背景噪音

4.4光电二极管从90度角度检测散射光

4.5检测限：使用标准柱，信噪比为5，以氢化可的松计2ng；使用窄径柱，信噪比为5，以氢化可的松计0.5ng；使用微径柱，信噪比为5，以氢化可的松计0.1ng

4.6温度范围：漂移管室温至120℃，内置温度补偿系统使温度控制更精确

4.7防腐处理：漂移管及整个流路系统含有四氟乙烯保护层，极大地延长了仪器使用寿命，降低了仪器使用故障率，6000是唯一采用这种防腐处理措施的，如果系统腐蚀，除了会降低使用寿命以外，还会导致出现乱出峰等怪现象，原因之一是因为锈斑脱落导致的，严重时会导致检测器不能正常工作

5、色谱仪器控制管理软件

5.1数据库：支持SQL Server关系型数据库，全面保障数据的完整性和安全性。原始数据、仪器条件和处理参数的关联由软件自动建立，用户无需记忆就能找到相应的信息。支持多种查询条件的组合，支持模糊查找与精确查找。

5.2仪器控制：可以控制多个仪器厂商的多种HPLC、GC和IC，也可以控制液质和气质仪器。

5.3缩略图：在查看已运行完成的样品队列时，无需打开色谱文件，即可通过缩略图查看样品色谱图，实现快速浏览。

5.4图形化功能：在查看数据时，可直接将数据转化为直观的图形（如折线图、棒状图、饼图等）进行查看，也可将图形置于报告中，无需将数据导出到Excel里进行图形化处理。

5.5动态数据处理：可查看序列中任意的色谱图、光谱图、校正曲线、方法设置和结果。当处理方法参数发生变化时，无需重新手工执行积分处理，所有相关的图会即时自动更新。用于快速有效化积分、校准和报告并进行查看。

5.6导入与导出：可将数据导出为通用色谱数据格式（AIA、TXT、CSV和GAML等）。

5.7数据报告：集成了电子表格功能，无需特别培训即可掌握报告模板、自定义变量的编辑。支持单个报告和综合报告，报告模板可包含多项内容，例如积分、校准、峰分析、审计追踪等，支持多种格式（PDF、Excel等格式）输出。

5.8内置分析方法验证、溶出度计算以及含量均匀度测试模板，无需借助第三方软件即可直接得到结果。

5.9SmartPeaks：当积分向导无法给出满意的积分结果，需要做积分调整时，智能积分功能给出最多5个优化的备选积分方案，用户只需选择恰当的积分方案即可，无需用户自行调整积分参数，积分操作被极大简化，用户上手更快。

5.10eWorkflow：软件官网已有上千种工作流供用户免费使用，即使新手用户也无需学习如何创建方法、积分方法、编辑序列等就可以得到实验结果。只需从软件官网下载待测样品工作流文件导入到用户软件工作站，即可得到自动生成的样品分析序列，点击提交序列就可以得到分析结果，从而极大程度上减少了用户新建方法、学习软件操作消耗时间，提高工作效率。

5.11支持EP、JP、USP、以及ChP的系统适应性参数计算，并可基于预定的参数、计算结果等进行判断，得到通过或者失败的结论后进行指定的相应操作。例如插入进样、重新运行整个样品队列或者选择部分样品进行重新进样等。

5.12符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11等相关法规的要求，具备用户管理、审计追踪以及访问控制等功能。可使用三种级别的电子签名。

- 二、产品详细配置清单

4.1高效液相色谱主机（含四元泵、柱温箱、自动进样器 ）          1台

4.2蒸发光散射检测器（天津ALLCHROM）                          1台

4.3仪器操作软件及数据处理软件                                1套

4.4样品瓶：1.5ml，配套瓶盖及瓶垫。                           100个

4.5 流动相瓶：1L/个，                                         4个

4.6色谱柱：HYPERSIL GOLD 5UM 250X4.6MM COLUMN                 1根

4.7 安装工具包                                                1套

4.8数模转化器，数据管理蒸发光检测器用                         1套

国内配套

4.8 电脑及激光打印机                                          各1台

4.8.1计算机：商用品牌台式机电脑，≥i5处理器，≥16GB内存，≥1T硬盘（分区），≥21”液晶显示器， Windows®10中文专业版正版操作系统，

4.8.2 打印机：激光黑白打印机。

技术服务及其它

4.9仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后一周内，需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，并免费提供用户现场培训，培训人数不限，保证用户掌握基本技能，可以正确操作使用仪器；也可以根据用户要求，派专业应用工程师到用户单位进行现场应用培训。提供3Q技术服务。

4.10仪器在安装调试通过后有1年的免费保修期。保修期后，厂商应保证长期供应零备件和正常的售后服务；

4.11制造商在中国具有完善的售后服务体系，其售后服务体系通过ISO9001售后服务质量体系认证，需提供相关认证证书。

第五种  超高效液相色谱仪（配二极管阵列检测器）  采购数量1台

一、配置

1.四元梯度混合泵

2.自动进样器（含控温模块）

3.侧挂柱温箱

4.二极管阵列检测器

5.色谱仪器控制管理软件

6.色谱柱

7.电脑及打印机

1、四元梯度串联双柱塞泵：

1.1最大耐压：2-103 MPa，（20–1034 bar, 290–15,000 psi ）

1.2流量范围：0.001-8 mL/min，增量为 1 μL/min

1.3l流量混合精度：<0.05% RSD

1.4流速准确度：±0.1%

1.5压力波动：<0.2 MPa or <1%

1.6梯度准确度：±0.5%

1.7梯度精密度：< 0.15%SD

1.8泵清洗系统：主动式单独流路清洗柱塞

1.9溶剂脱气：内置4通道脱气机

1.10生物兼容性： pH 范围 1-13

1.11	液滴计数器：自动监控泵漏液情况和泵清洗液情况

2、自动进样器：

2.1压力范围：2-103 MPa，（20–1034 bar, 290–15,000 psi ）

2.2进样量范围：0.01-25 μL，最小步骤 = 0.01 μL；

2.3进样线性：r >0.99999（咖啡因水溶液）

2.4样品容量：216个样品位

2.5交叉污染（UV）：通常：<0.0004%

2.6所需最低样品量：进样量为 1 µL 时，最低样品量为 2 µL

2.7进样准确度：± 0.5%

2.8进样量精度：＜0.25%RSD

2.9进样周期：＜8S

2.10样品室温度范围：4–40°C

2.11样品温度稳定性：±1°C

3、侧挂式柱温箱

3.1控温原理：静止空气和强制空气

3.2温控范围：5-120℃、增量为 0.1°C

3.3温度准确度：±0.5℃

3.4温度稳定性：±0.05℃

3.5柱容量：最多2根长度30cm的色谱柱

3.6压力范围：5–151 MPa，(50–1517 bar， 700–22，000 psi)

3.7安全特性：2 个门，液体泄漏传感器，快速冷却按钮

4、二极管阵列检测器

4.1二极管数：1024

4.2波长范围：190-800 nm

4.3波长准确度：± 1 nm

4.4波长精密度：± 0.1 nm

4.5分辨率：~0.6 nm

4.6狭缝宽度:可设置：宽、窄

4.7通道数：10 + 3D UV 光谱扫描

4.8灯：氘灯、钨灯

*4.9	数据采集频率：250HZ；（包括 3D 采集）

*4.10自动校正：D-alpha线法自校正，氧化钬滤光器验证

4.11噪声：< ±6 µAU 在254 nm

4.12漂移：< 1 mAU/h 在254 nm

4.13 线性：2.2 AU 时 <5%（2.7 AU 时通常 <5%）

5、色谱仪器控制管理软件

5.1数据库：支持SQL Server关系型数据库，全面保障数据的完整性和安全性。原始数据、仪器条件和处理参数的关联由软件自动建立，用户无需记忆就能找到相应的信息。支持多种查询条件的组合，支持模糊查找与精确查找。

5.2仪器控制：可以控制多个仪器厂商的多种HPLC、GC和IC，也可以控制液质和气质仪器。

5.3缩略图：在查看已运行完成的样品队列时，无需打开色谱文件，即可通过缩略图查看样品色谱图，实现快速浏览。

5.4图形化功能：在查看数据时，可直接将数据转化为直观的图形（如折线图、棒状图、饼图等）进行查看，也可将图形置于报告中，无需将数据导出到Excel里进行图形化处理。

5.5动态数据处理：可查看序列中任意的色谱图、光谱图、校正曲线、方法设置和结果。当处理方法参数发生变化时，无需重新手工执行积分处理，所有相关的图会即时自动更新。用于快速有效化积分、校准和报告并进行查看。

5.6导入与导出：可将数据导出为通用色谱数据格式（AIA、TXT、CSV和GAML等）。

5.7数据报告：集成了电子表格功能，无需特别培训即可掌握报告模板、自定义变量的编辑。支持单个报告和综合报告，报告模板可包含多项内容，例如积分、校准、峰分析、审计追踪等，支持多种格式（PDF、Excel等格式）输出。

5.8内置分析方法验证、溶出度计算以及含量均匀度测试模板，无需借助第三方软件即可直接得到结果。

5.9SmartPeaks：当积分向导无法给出满意的积分结果，需要做积分调整时，智能积分功能给出最多5个优化的备选积分方案，用户只需选择恰当的积分方案即可，无需用户自行调整积分参数，积分操作被极大简化，用户上手更快。

5.10eWorkflow：软件官网已有上千种工作流供用户免费使用，即使新手用户也无需学习如何创建方法、积分方法、编辑序列等就可以得到实验结果。只需从软件官网下载待测样品工作流文件导入到用户软件工作站，即可得到自动生成的样品分析序列，点击提交序列就可以得到分析结果，从而极大程度上减少了用户新建方法、学习软件操作消耗时间，提高工作效率。

5.11支持EP、JP、USP、以及ChP的系统适应性参数计算，并可基于预定的参数、计算结果等进行判断，得到通过或者失败的结论后进行指定的相应操作。例如插入进样、重新运行整个样品队列或者选择部分样品进行重新进样等。

5.12符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11等相关法规的要求，具备用户管理、审计追踪以及访问控制等功能。可使用三种级别的电子签名。

二、产品详细配置清单

4.1超高效液相色谱主机（含四元泵、柱温箱、控温自动进样器）             1台

4.2二极管阵列检测器                                                   1台

4.3仪器操作软件及数据处理软件                                         1套

4.4常用消耗品

4.5样品瓶：1.5ml，配套瓶盖及瓶垫。                                     100个

4.6 流动相瓶：1L/个，                                                  4个

4.7色谱柱：Acclaim C18色谱柱，超快速型（2UM,2.1X100MM）               1根

4.8 安装工具包                                                         1套

4.9 电脑及激光打印机                                                   各1台

4.10计算机：商用品牌台式机电脑，≥i5处理器，≥16GB内存，≥1T硬盘（分区），≥21”液晶显示器， Windows®10中文专业版正版操作系统，

4.11 打印机：激光黑白打印机

4.12提供3Q技术服务

第六种  高效液相色谱仪（配二极管阵列检测器）  采购数量1台

一、配置

1.二元串联双柱塞泵

2.控温自动进样器

3.侧挂柱温箱

4.二极管阵列检测器

5.色谱仪器控制管理软件

6.色谱柱

7.电脑及打印机

1、二元串联双柱塞泵：

- 1.1最大耐压：20-700 bar, 290-10,100 psi

- 1.2流量范围：0.001-10.000mL/min，增量为0.001mL/min

- 1.3通道数量：6个

- 1.4压力波动：<0.2 MPa or <1%

- 1.5流量准确度：±0.1%

- 1.6流量精密度：<0.05% RSD or <0.01 min SD

- 1.7梯度准确度：±0.2%（全流域范围内）

- 1.8梯度精密度：< 0.15%SD

- 1.9泵清洗系统：主动式单独流路清洗柱塞

- 1.10溶剂脱气：内置6通道脱气机

- 1.11压缩性补偿：全自动与流动相组成无关

- 2、自动进样器：

2.1压力范围：20-700 bar

2.2进样量范围：默认：0.01–100 μL，最小增量 = 0.01 μL

2.3进样线性：r >0.99999（咖啡因水溶液）

2.4样品容量：54*4个样品位（≤1.5mL）

2.5交叉污染（UV）：通常：<0.0004%

2.6所需最低样品量：进样量为 1 µL 时，最低样品量为 2 µL

2.7进样准确度：±0.5%

2.8进样量精度：＜0.25%RSD

2.9进样周期：＜9S

2.10样品室温度范围：4–40°C

2.11样品温度稳定性：±1°C

3、侧挂式柱温箱

3.1控温原理：静止空气和强制空气

3.2温控范围：5-85℃、增量为 0.1°C

3.3温度准确度：±0.5℃

3.4温度稳定性：±0.05℃

3.5柱容量：最多2根长度30cm的色谱柱

3.6压力范围：20–700 bar，

4、二极管阵列检测器

4.1二极管数：1024

4.2波长范围：190-800 nm（可选钨灯）

4.3波长准确度：± 1 nm

4.4波长精密度：± 0.1 nm

4.5分辨率：~0.6 nm

4.6狭缝宽度:固定

4.7通道数：8 + 3D UV 光谱扫描

4.8灯：氘灯、钨灯（可选）

*4.9数据采集频率：125HZ；3D模式下也是125Hz

*4.10自动校正：D-alpha线法自校正，氧化钬滤光器验证

4.11噪声：在 230 nm 处< ±6 µAU 在254 nm

4.12漂移：在 230 nm 处< 1 mAU/h 在254 nm

4.13 线性：2.2 AU 时 <5%（2.7 AU 时通常 <5%）

5、色谱仪器控制管理软件

5.1数据库：支持甲骨文或者SQL Server关系型数据库，全面保障数据的完整性和安全性。原始数据、仪器条件和处理参数的关联由软件自动建立，用户无需记忆就能找到相应的信息。支持多种查询条件的组合，支持模糊查找与精确查找。

5.2仪器控制：可以控制多个仪器厂商的多种HPLC、GC，也可以控制液质和气质仪器。

5.3缩略图：在查看已运行完成的样品队列时，无需打开色谱文件，即可通过缩略图查看样品色谱图，实现快速浏览。

5.4图形化功能：在查看数据时，可直接将数据转化为直观的图形（如折线图、棒状图、饼图等）进行查看，也可将图形置于报告中，无需将数据导出到Excel里进行图形化处理。

5.5动态数据处理：可查看序列中任意的色谱图、光谱图、校正曲线、方法设置和结果。当处理方法参数发生变化时，无需重新手工执行积分处理，所有相关的图会即时自动更新。用于快速有效化积分、校准和报告并进行查看。

5.6导入与导出：可将数据导出为通用色谱数据格式（AIA、TXT、CSV和GAML等）。

5.7数据报告：集成了电子表格功能，无需特别培训即可掌握报告模板、自定义变量的编辑。支持单个报告和综合报告，报告模板可包含多项内容，例如积分、校准、峰分析、审计追踪等，支持多种格式（PDF、Excel等格式）输出。

5.8内置分析方法验证、溶出度计算以及含量均匀度测试模板，无需借助第三方软件即可直接得到结果。

5.9SmartPeaks：当积分向导无法给出满意的积分结果，需要做积分调整时，智能积分功能给出最多5个优化的备选积分方案，用户只需选择恰当的积分方案即可，无需用户自行调整积分参数，积分操作被极大简化，用户上手更快。

5.10eWorkflow：软件官网已有上千种工作流供用户免费使用，即使新手用户也无需学习如何创建方法、积分方法、编辑序列等就可以得到实验结果。只需从软件官网下载待测样品工作流文件导入到用户软件工作站，即可得到自动生成的样品分析序列，点击提交序列就可以得到分析结果，从而减少了用户新建方法、学习软件操作消耗时间，提高工作效率。

5.11支持EP、JP、USP、以及ChP的系统适应性参数计算，并可基于预定的参数、计算结果等进行判断，得到通过或者失败的结论后进行指定的相应操作。例如插入进样、重新运行整个样品队列或者选择部分样品进行重新进样等。

5.12符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11等相关法规的要求，具备用户管理、审计追踪以及访问控制等功能。可使用三种级别的电子签名。

二、产品详细配置清单

4.1高效液相色谱主机（含二元泵、柱温箱、自动进样器 ）          1台

4.2二极管阵列检测器                                           1台

4.3仪器操作软件及数据处理软件                                 1套

4.4样品瓶：1.5ml，配套瓶盖及瓶垫。                            100个

4.5 流动相瓶：1L/个，                                          4个

4.6色谱柱：HYPERSIL GOLD 5UM 250X4.6MM COLUMN                 1根

4.7 安装工具包                                                 1套

国内配套

4.8 电脑及激光打印机                                          各1台

4.8.1计算机：商用品牌台式机电脑，≥i5处理器，≥16GB内存，≥1T硬盘（分区），≥21”液晶显示器， Windows®10中文专业版正版操作系统，

4.8.2 打印机：激光黑白打印机。

技术服务及其它

4.9仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后一周内，需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，并免费提供用户现场培训，培训人数不限，保证用户掌握基本技能，可以正确操作使用仪器；也可以根据用户要求，派专业应用工程师到用户单位进行现场应用培训。提供3Q技术服务

4.10仪器在安装调试通过后有1年的免费保修期。保修期后，厂商应保证长期供应零备件和正常的售后服务；

4.11制造商在中国具有完善的售后服务体系，其售后服务体系通过ISO9001售后服务质量体系认证，需提供相关认证证书。

第七种 液相色谱串联四极杆质谱仪：配电喷雾离子源  采购数量1台

一、配置

| 序号 | 配置描述 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | TSQ Fortis Plus台式三重四级杆质谱仪主机包含 HESI离子源、蠕动泵、机械泵。 | 1 |
| 2 | HESI电喷雾离子源 | 1 |
| 3 | 高效液相色谱系统，包括高压梯度二元泵、在线脱气机、自动进样器、柱温箱、低延迟体积超高效混合器、MS 连接工具包 | 1 |
| 4 | Chromeleon制药行业合规软件，色谱控制管理软件 （ GLP合规要求） | 1 |
| 5 | 培训中心名额 | 2 |
| 6 | 质谱预安装包,包括质谱校准液, 测试标样 | 1 |
| 7 | 校正及优化针座、管路组件 | 1 |
| 8 | 2ml样品瓶（100个/包，带盖和垫） | 1 |
| 9 | 色谱柱Acclaim Vanquish C18 2.2.um,2.1*150mm | 1 |
| 10 | 金属离子传输管 | 1 |
| 11 | 低流速喷针 | 1 |
| 12 | 机械泵油Leybold oil LVO | 1 |
| 13 | 农残/兽残辨筛查数据库及农残检测方法包 | 1 |
| 14 | IQ OQ 验证 | 1 |
| 15 | 国内配套：UPS电源可支持整套仪器正常工作 1 小时以上 | 1 |
| 16 | 电脑打印机各1套 | 1 |
| 17 | 氮气发生器 1 台，气体流量≥35L/min，氮气纯度：≥99.5%。 | 1 |
| 18 | 氩气钢瓶及减压阀 | 1 |
| 19 | 电源线 | 5 |

1. 工作条件

1.1.1电源电压：230V±10%， 50/60Hz， 16A

1.1.2环境温度：15-27℃（最优：18~21℃）

1.1.3相对湿度：20-80%

*1.1.4气体需求： 雾化气N2：纯（99%纯度）N2， 碰撞气Ar：高纯Ar或N2（99.995%），源区无需额外空气压缩机，简化气体供应降低消耗

2. 质谱部分技术性能

2.1 离子源

2.1.1 OptaMax™ NG API离子源：独立的可加热电喷雾离子源（HESI源），可扩增：大气压化学电离源（APCI源），全内置式气路电路接口设计，离子源外部无任何气路电路管路连接，安装离子源时即可实现气路电路连接，自动识别，实现零误差操作 (需提供可显示全内置式气路电路接口设计的离子源实物图) 。HESI与APCI切换只需更换探针，电晕针旋钮式在线调节，快速简便，切换时间小于1min，且整个过程无需拆卸离子源。

2.1.2 可选的OptaMax Duet NG 复合源，无需更换任何硬件即可实现ESI 和APCI 源自动快速切换的数据采集；

*2.1.3离子源喷针采用60度最优喷雾设计，位置可根据不同需求进行前后/左右直线型、上下圆弧型三维调节，但在采集数据的时候可以把位置固定（锁死），源区氮气消耗少；

2.1.4 内置增强型大面积多边形同轴主动排废口，可有效去除溶剂蒸汽，消除废气涡流，降低化学噪音，延长正常运行时间。排废管路为不锈钢材质，可实现离子源腔体高温自洁净；

2.1.5 具有雾化气、辅助雾化气、可调式吹扫气，进一步提高雾化效率和喷雾稳定性；

2.1.6 可拆卸的吹扫挡锥，非对称锥面设计，在高灵敏度的情况下确保长期耐用性；

2.1.7可加热HESI源，加热温度最高可达550℃，不分流的情况下采用纯水作为溶剂，流速为1ul-2000l/min；

2.1.8APCI：加热温度最高可达550℃，不分流的情况下采用纯水作为溶剂，流速为50ul-2000l/min；

2.1.9双槽位全自动注射泵实现质谱直接进样，自动调谐和校正，既可通过软件也可通过操作面板自动设置；

2.1.10质谱配置软件具备实时监控反馈喷雾稳定性功能；

2.1.11离子源腔体具有观察窗口，可以直接观察喷雾效果；

2.1.12离子源所有可调节部件具备防烫伤功能，保证操作人员安全。

*2.1.13 可选的VeriSpray 纸喷雾离子源，无需样品前处理，120秒内完成一个样品分析，可实现快速高通量样品分析；

*2.2 离子传输系统（清洗离子传输系统（包括离子传输毛细管或一级锥孔二级锥孔或去溶剂管等）无需泄真空）

*2.2.1 离子传输系统必须配有离子传输管设计，保护分子涡轮泵，减少真空负担；

2.2.2高通量离子传输管，确保更多离子进入质谱系统，提高灵敏度；

*2.2.3离子传输管金属材质，可独立加热，最高温度可达400℃，进一步提高去溶剂效果，保证了离子的高效传输和背景噪音的大大去除，确保离子传输系统的抗污染能力。

*2.2.4 具有真空隔断阀设计，离子传输管在移去、进行超声清洗维护时质谱系统不用卸真空，也可快速更换；

2.2.5 离子传输透镜系统：基质分离离子导引器，有效捕获聚焦并传输离子，独立一体化设计，采用不锈钢材质，拆卸清洗方便；

*2.2.6弯曲且带有中性挡杆的离子束导向装置：阻挡中性粒子和高速分子团，保持离子传输通道的清洁，减少噪音，提高耐用性；

2.3 四极杆质量分析器

*2.3.1 Q1和Q3均采用分段式钼制双曲面四极杆，保证在0.4amu时仍有很高的离子传输效率，实现高选择性（圆形四极杆及非纯金属材质不接受）；

*2.3.2四极杆质量分析器保证在0.4amu分辨率时仍有很高的离子传输效率，提供很好的灵敏度和选择性；

*2.3.3 Q2设计：90º弯曲，加有轴向加速电场的新一代主动碰撞反应池设计（ARC II技术），Dwell Time低于1ms 时，无灵敏度损失（不接受离轴设计）；

2.3.4 碰撞气为高纯高惰性氩气或者氮气，确保母离子碎裂效率；

*2.3.5四极杆分辨率：Q1在全质量范围，分辨率可到0.4 amu，只需在方法设定界面简单选择即可，无需手动特殊调谐。

*2.3.6 具有很宽的质量数范围：2-3000Da，Q1和Q3均可以达到；

*2.3.7质量轴稳定性：≤ ± 0. 1 amu/24小时 (不同分辨率、不同扫描速率下、全质量数范围)，

*2.3.7.1Q2设计：90º弯曲，加有轴向加速电场的主动碰撞反应池设计

2.3.8质量准确度：全质量轴范围内≤ ±0.1 amu；

2.3.9 SRM最小驻留时间：≤ 1ms；

2.3.10 共轭双曲面四极杆扫描速度：≥15000amu/s；

*2.3.11 SRM扫描速度：最大可达600 SRMs/秒，并确保无交叉污染；

*2.3.12采用克伦特罗作为标准物质，要求出示克伦特罗在10、20、50、100、200、500、600 SRMs/s时对应的响应峰面积的图谱，要求7个采集速率的峰面积数据的偏差≤10%，提供数据证明，以佐证仪器在处理多残留监测时，仪器灵敏度不损失的先进性；

2.3.13一次分析最多可执行30000对SRM分析；

*2.3.14正负极性切换速度：≤5ms；

2.3.15扫描功能：全扫描(Full Scan，Q1或Q3)、选择离子扫描(SIM，Q1或Q3)、选择反应监测(SRM)、高选择性反应监测（0.4 amu）、时间选择反应监测（T-SRM）、子离子扫描(Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、RER反向能量归一化扫描、QED即SRM自动触发二级子离子扫描功能、正负极性切换扫描、具有混合扫描功能（全扫描和SRM同时扫描）、自动保留时间窗动态校准。

2.4 检测器

2.4.1双模式离散打拿极检测器，提高灵敏度（脉冲计数模式，离子通量低；模拟模式，粒子通量高，动态线性范围为105；

2.5 真空系统

2.5.1 由1个分子涡轮泵（三级差分）和1个机械泵组成的4级差分真空系统

2.5.2四级差分抽真空，真空可达到5·10-6 Torr

2.6 灵敏度

*2.6.1 MS/MS灵敏度

ESI+：1pg利血平柱上进样（Q1分辨率0.4amu，Q3分辨0.7amu），m/z 609>195，信噪比≥150,000：1 , 连续6针进样，RSD<5%

ESI-：1pg氯霉素柱上进样，m/z 321>152，信噪比≥150,000：1，连续6针进样，RSD<5%

选配：APCI: 1pg利血平柱上进样，m/z 609>195，信噪比≥20,000：1，连续6针进样，RSD<5%

3 数据处理系统

品牌主流电脑工作站（质谱分析软件、Windows软件等）一台，提供LC和MS/MS的全自动控制；简洁人性化的操作界面可以实现高效的仪器调谐和方法优化，方法优化还包括碰撞气压力以及碰撞能量的自动优化，并可利用优化后的参数快速便捷地建立分析方法；方法编辑器具有全面的基于特定应用的方法模板库和直观的用户界面，使方法开发更加便捷； Thermo Scientific™ mzCloud™ 数据库访问允许导入化合物名称、SRM 离子对和碰撞能量；工作站及软件具备数据采集、数据处理、定性定量分析等功能；Window 7或Window 10英文操作系统（64bit），

软件能够满足当今分析检测实验室需求，提供能够实现最优化痕量分析的全套系统解决方案。

4高效液相色谱系统技术参数

4.1、二元串联双柱塞泵：

4.2最大耐压：20-700 bar, 290-10,100 psi

4.3流量范围：0.001-10.000mL/min，增量为0.001mL/min

4.4通道数量：6个

4.5压力波动：<0.2 MPa or <1%

4.6流量准确度：±0.1%

4.7流量精密度：<0.05% RSD or <0.01 min SD

4.8梯度准确度：±0.2%（全流域范围内）

4.9梯度精密度：< 0.15%SD

4.10泵清洗系统：主动式单独流路清洗柱塞

4.11溶剂脱气：内置6通道脱气机

4.12压缩性补偿：全自动与流动相组成无关

4.13自动进样器：

4.14样品容量：54*4个样品位（≤1.5mL）

4.15进样方式：流经针环模式，无样品损失，无残留

4.16进样体积：0.01-100.00μL

4.17进样准确度：±0.5%

4.18进样量精度：＜0.25%RSD

4.19交叉污染（UV）：通常：<0.0004%

4.20 UDP用户自定义进样，可实现在线稀释和在线衍生功能

4.21可调系统梯度延迟体积范围：0-230μL连续可调

4.22侧挂式柱温箱

4.23控温原理：帕尔贴结合空气循环模式、直热模式，即双模式温控

4.24温控范围：5-85℃

4.25温度准确度：±0.5℃

4.26温度稳定性：±0.05℃

4.27柱容量：最多2根长度30cm的色谱柱

4.28管线接头：不锈钢货MP35N材质，耐压1000bar以上，零死体积接口，与各大主流厂商色谱柱匹配不漏液

二、售后服务

1、整机主机免费保修壹年。

2、仪器到货后5～10个工作日，专职液质工程师上门安装、调试，并在现场为用户提供上机操作培训。提供3Q技术服务。

3、在安装半年内或应用户时间要求，定期开设培训课程，训练内容为仪器构成、维护、工作原理、基本操作、方法建立及应用，时间一周。

第八种 稳定性试验箱  采购数量2台

1.容积(L):400

2.温度控制范围(℃)：10～65℃

3.温度波动度(℃)：±0.5℃

4.温度均匀

5.湿度控制范围(%RH)：30～95%RH

6.湿度波动度(%RH)：±2%RH

7.湿度偏差(%RH)：±3%RH

8.安装功率（W）：1231

9.运行功率（W）：600

10.电源：220V 50HZ

11.内胆尺寸(cm)：60×54×110

12.外箱尺寸(cm)：83×76×185

13.包装尺寸(cm)：91×87×203

14.净重(kg)：124

15.载物托架（标配）：2

备注：尺寸（W*D*H）（宽X深X高）

第九种 冷冻干燥机  采购数量1台

1.型号：压盖型冷冻干燥机

2.冻干面积：0.1㎡

3.真空泵、标配，外置

4.盘装溶液：1 L

5.板层间距：100mm

6.板层数量：1块

7.隔板尺寸：400x270mm

8.板层温度范围：-50~+60℃ (空载）

9.冷阱最低温度：≤-70℃(空载）

10.极限真空度：≤5 Pa（空载)

11.功率：1.8Kw (220V)

12.外形尺寸：680(L)x750(W)x1390(H)mm

13.可装西林瓶：Φ12mm 800支，Φ16mm432支，Φ22mm221支

14.整机重量：240 kg

15.智能控制：手机APP远程

16.热循环介质：硅油

第十种 低温高速离心机  采购数量1台

1.型号：台式冷冻离心机

2.最高转速：18500r/min

3.最大容量：6x50ml

4.转速精度：± 10r/min

5.时间设置范围 1s-999min/999sec

6.温度设置范围：-20℃～+40℃

7.整机噪音：≤65dB

8.电源：AC220V  50Hz  15A

9.整机功率 800W

10.外形尺寸(LxWxH) ：560mmx510mmx370mm

11.净重：68kg

12.最大相对离心力：23900×g

13.角转子最高转速：18500r/min

第十一种 真空干燥箱 采购数量1台

1.容积：25L

2.温度范围：室温+10~250℃

3.温度波动度：0.5℃

4.温度分比率：0.1℃

5.真空度< 133Pa

6.电源：220V/50HZ

7. 功率：400W

8.内胆尺寸：300*300*275mm

9. 内胆材料：采用优质的 SUS304 不锈钢

10.外形尺寸：630*510*490mm

11.外箱材料：冷轧板喷塑

12.保温层：70mm 厚度超细玻璃棉

13.隔板数量：1 个

14.温度控制仪表：1 个

15.真空显示：指针式真空表 1 个

16.真空泵：2L 丙林专用旋片式真空泵

17.温控系统：标准配置为双数码显示

第十二种 旋转蒸发仪 采购数量1台

1.型号：标准型

2.电源：AC220V/50HZ

3 .加热功率：1.2KW

4.温度控制范围：水浴~室温~99℃±0.5℃

5.试料瓶可使用容量：2000mL

6.显示方式 ：转速，温度液晶显示

7.控温范围：室温-99℃

8.真空度：可达0.098Mpa

9.升降电机功率；15W减速曾力

10.浴锅尺寸：285L×285W×210H（mm）

11、密封形式；特氟龙密封

12.仪器尺寸:625Lx440Wx600H mm

13.毛重：23kg

第十三种 循环水氏多用真空泵 采购数量1台

功率：550W

工作电源：~220/50V/HZ

流量：80L/min       扬程: ：12M

最大真空度： 0.098Mpa

单头抽气量:  10L/min

抽气头数 ：5个

储水箱容积： 50L

外形尺寸（长*宽*高）440*340*830

1.型号：数显磁力电热套

2.电源：220V/50Hz

3.最大可放置烧瓶：2L

4.加热功率：750W

5.控温精度±1℃

6.加热温度表面温度：室温-380℃

7.沸腾：50mL水10-25分钟

8.炉丝：Cr20Ni80

9.绝缘层：无碱玻璃纤维

10.显示方式：液晶显示屏

11.温度传感器：K型传感器

12.转速范围PRM：50-1800

13.内套口径：180mm

14.内套深度：110mm

15.产品尺寸（长X宽X高）mm：290×390×500

16.净含量Kg：14

第十四种 电热套 采购数量1台

1.型号：数显磁力电热套

2.电源：220V/50Hz

3.最大可放置烧瓶：2L

4.加热功率：750W

5.控温精度±1℃

6.加热温度表面温度：室温-380℃

7.沸腾：50mL水10-25分钟

8.炉丝：Cr20Ni80

9.绝缘层：无碱玻璃纤维

10.显示方式：液晶显示屏

11.温度传感器：K型传感器

12.转速范围PRM：50-1800

13.内套口径：180mm

14.内套深度：110mm

15.产品尺寸（长X宽X高）mm：290×390×500

16.净含量Kg：14

第十五种 快速水分测定仪 采购数量1台

1.最大称量值(max)：110g

2.称量精度：士0.0001g

3.水分含量测定范围：0-100%

4.水分测量精度：士0.01%

5.水分可读性：0.01%

6.温控范围：50℃-180℃

7.控温精度：士1°C

8.加热时间设定范围：0-99min

9.输入电源：220V3A

10.频率：50HZ士1HZ

11.整机功率：350w

12.显示方式：5寸高清触摸屏

13.精准度级别：II级，

14.数据接口：RS232接口，可连接打印机

15.数据储存量(最大）：15 组

16.加热元件：高效卤素灯

17.标配砝码：20g，50g，100g

18.秤盘尺寸：φ100mm

19.净重：4.5kg

20.产品尺寸：360x223x176(mm)

第十六种 槽式混合机 采购数量1台

1.型号：槽形混合机(卧式槽形单桨混合机)

2.容积(L)：5

3.电机功率（kw)：0.37

4.倒料方式：手动

5.搅拌转速(rpm)：25

6.倒料角度（度）：105

7.重量（kg)：60 kg

8.外形尺寸（长X宽X高）mm：≈550×300×520

第十七种 摇摆式颗粒机 采购数量1台

中南制药机械厂 YK-60小型

1.生产能力Kg/h：20-30

2.滚筒直径mm：60

3.滚筒长度mm：184

4.滚筒转速r/min：±40

5.滚筒摆度°：360°±10°

6.设备重量Kg：70

7.外形尺寸mm：530×400×550

8.电机功率kw：0.37

第十八种 沸腾干燥机 采购数量1台

1.型号：实验室高效沸腾干燥机

2.生产能力（克批）：30-400

3.功率（kw)：2

4.干燥温度（℃）：室温-100℃

5.干燥时间（分钟：10-30min/batch

6.重量（kg)：38 kg

7.外形尺寸（长X宽X高）mm：500×600×870

8、转速；0.1-80r/min

9、流量范围：0.004-77ml/min

10、调节方式；无级变速

11、工作显示；4位LED数码

第十九种 喷雾干燥机 采购数量1台

1.型号 小型喷雾干燥仪

2.额定功率 最大 2900w

3.电源电压 200-230 V ± 10 %

4.频率 50/60 Hz

5.干燥空气流速 最高达 35 m3/h

6.蒸发能力（水） 1.5 kg/h，有机溶剂更高

7.最高输入温度 220℃（最高 250）

8.加热能力 2300w

9.加热控制 PT-100 模糊逻辑控制，± 2℃

10.接口 串行端口 RS232 传输所有参数

11.喷雾气体 压缩空气或氮气，200-1000L/h, 5-8bar

12.喷嘴类型 二流体

13.喷嘴直径 标准 0.7mm，可选 0.5/1.4/2.0

14.喷雾帽 1.4mm/1.5mm 带红宝石

15.排堵 内置自动排堵功能

16.喷雾冷却附件 可选

17.液滴平均干燥时间 1.0-1.5 秒

18.颗粒大小 1~25 μm

19.与产品接触材料 不锈钢，3.3 硼硅玻璃，FPM，硅胶

20.尺寸(W x H x D) 65 x 110 x 70 cm

21.重量 46 kg

22.提供3Q技术服务

第二十种 电加热小型提取浓缩机组 采购数量1台

1.型号：多功能提取浓缩机组

2.提取装置：采用优质304不锈钢材质，总容积15L，有效容积10L，三层保温，可以实现提取温度控制及显示、在线监测等，夹层内设计压力0.3-0.4Mpa，罐内设计压力0.09Mpa，内胆镜面抛光浆式搅拌，采用优级减速电机，机械密封，可正压、负压状态下工作，并装放气阀和投料口，底部可以打开清洗，出口有过滤网与过滤器。

3.加热面积0.3M2

4.夹层米勒版结构，最大耐压10公斤

5.浓缩装置：采用优质304材质，三层保温，总容积15L，有效容积10L，夹层内设计压力0.3-0.4Mpa，内胆镜面抛光，配有真空表，温度计，放气阀，真空度－0.05∽－0.08Mpa

6.冷却装置：采用优质304材质的列管式，冷凝面积0.25M2

7.收集装置：5L，采用优质304材质

8.加热系统：导热油电加热，双层保温，升温迅速

9.提取温度：40-100℃

10.浓缩温度：40-80℃

11.冷却面积、加热面积确保操作要求

12.油水分离器：采用优质304材质，可回收芳香油和有机溶剂

13.控制系统：采用SUNYITECH控制系统，自动化程度高，温度精度±0.5℃，提供相应技术证明文件

14.真空泵功率：0.55KW

15.搅拌功率：150W，搅拌速度0-300RPM变频可调

16.功率：8.5 KW 380V 50HZ

17.提取罐体、浓缩罐体、溶剂回收罐体、溶剂回收罐体、搅拌电机、冷凝管、汽液分离器、温度控制器、机架、真空泵

18.设备尺寸：1200×550×1500MM

第二十一种 电动振筛机（旋振筛） 采购数量1台

1.型号：三元旋振筛

2.有效筛分直径（mm）Φ540

3.有效筛分面积（m2）0.246

4.筛网规格60-80目/吋

5.层数 2

6.振动电机功率（kw） 0.25

7.外形尺寸 711*600mm

第二十二种 电炉子 采购数量2台

1.输入电源：AC220V/50Hz

2.整机功率KW：1

3.显示方式：LED数码管显示

4.额定温度℃：400

5.控温精度℃：1

6.温度均匀性%：20

7.发热盘尺寸mm：φ180

8.板面材质：铸铁

9.发热盘承重KG：5

10.净重KG：3

第二十三种 硬度仪 采购数量1台

1.型号：片剂硬度仪

2.硬度测试范围：2-200N  0.2KG-20KG  
3.分辨率：0.1N  0.01Kg
4.硬度测量精度：量程±0.5%
5.片剂测试直径：2-40mm
6.重复测量误差：±1%
7.每组测试片数：≤100片
8.整机功率：40W
9.外形尺寸：长*宽*高  400mm*240mm*140mm

第二十四种 脆碎仪 采购数量1台

1.型号：脆碎度测试仪

2.转速范围：25rpm±1rpm
3.具有“计时”模式，计时范围0-9小时59分59秒，并可选择倒计时
4.具有“计数”模式，0 - 99999次，并可选择倒计数
5.轮鼓尺寸： 内径约286 mm ，深39 mm
6.工作电源： 220V±10% V，50Hz
7.环境温度： 5~35 ℃
8.相对湿度：小于 80 %
9.整机功率： 18w

第四部分　投标文件编制

各投标人：

为了准确投标，希望认真阅读本次招标文件和附件内容，在使用各附件时，应注意下列事项：

1、实事求是的填写各附件内容;

2、投标项目如涉及到安装、调试所需材料时，应当详细编写《主要（辅助）材料清单》;

3、属于招标文件规定应当签署的事项，各投标人应按照规定逐一签署，需要加盖公章的地方，应当逐一加盖;

4、凡投标文件内容填报不清或填报错误，其后果由投标人承担;

5、投标文件须标注页码，有封面和封底，A4纸装订成册。

6、第五部分附件仅供参考。

- 第五部分  附  件

（响应文件封皮）

正（副）本

新疆华春生物药业股份有限公司

仪器设备采购项目

投 标 文 件

项目编号：

投标人名称：                             （盖章）

法定代表人：                             （签字或盖章）

投标人地址：

联  系  人：

联系电话：

日期：2024年   月   日

1、投 标 函

致：新疆华春生物药业股份有限公司

我方对本次招标文件已详细审阅，内容全部清楚。我方自愿对此 　　                                                                                                                                                                    次              采购项目投标，谨郑重声明以下诸点并对之负法律责任：

1、我方同意招标文件的各项规定，赞同你方对招标文件的解释；

2、我方提供的投标文件及资料、证照真实合法有效；

3、我方愿向你方提供与本次招标有关的一切真实数据或资料；

4、我方同意承担由投标文件内容填报不清或填报错误，所造成的无效标、废标、落标等后果;

5、我方赞同你方组织的评标委员会（组）所做出的评审和选择，同意评标委员会无义务向投标人进行任何有关评标解释的规定；

6、我方保证诚实履行合同，做到所供货物货真价实，绝不以次充好、以假充真，保质保量按期交货（完工）；

7、我方完全理解本次招标不是最低价中标；

8、我方保证按照服务承诺提供及时有效的售后服务；

9、本次投标总价为                      （大写：）；

10、我方提交的投标文件正本一套，副本一套；

11、与本次招标的一切往来，请按下列方式联系：

手机：

电话：

传真：

法定代表人或授权代表人（签章）：

投标人：                     （加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

2、反商业贿赂承诺书

致：

为了进一步营造公平竞争的市场环境，维护市场秩序，我方在招标采购活动中郑重承诺：

一、依法参与招标采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、集中采购机构和招标采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门或纪检监察机关举报。

三、坚决做到不提供虚假资质文件和虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，与其他投标人保持公平的竞争关系。

五、不与采购单位、集中采购机构和政府采购评审专家、相关负责人串通，自觉维护采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、准确兑现售后服务承诺。

八、自觉接受并积极配合相关部门的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

投标人：

（加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

3、法定代表人资格证明文件

我是 投标单位全称                的法定代表人。参加新疆华春生物药业股份有限公司仪器设备招标项目（招标编号       ），负责签署本次投标文件、并全权处理开标、评标、澄清事项过程中的一切文件和签署合同以及处理与本次招标项目有关的一切事务。

特此证明。

投标人：

（加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

注：1、法定代表人参加本次投标的应签署本文件并附本人身份证复印件；

2、如法定代表人不参加本次投标，应签署《授权委托书》。

法定代表人身份证

授权委托书

我   姓名   是        投标单位名称       的法定代表人，现授权       单位全称       的    姓名    为我公司全权代理人，以我单位名誉参加新疆华春生物药业股份有限公司仪器设备招标项目（招标编号       ）的投标活动。代理人可全权代表我负责签署本次投标文件，并全权处理开标、评标、澄清事项过程中的一切文件和签署合同。其全权代理人在处理与本次招标项目有关的一切事务，我均予以承认。

全权代理人无转委托权。

特此声明。

法定代表人：  （签章）

投标人：

（加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

说明：应附法定代表人和全权代理人身份证复印件

| 法定代表人身份证 |  | 授权代表人身份证 |
| --- | --- | --- |

4、投标人单位基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 企业人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

说明：

- 在按要求填写此表格后，各投标人可以用其它的方式，就公司整体情况作出详细的介绍。

2、后附营业执照、开户许可证、社保、完税证明、信用中国和中国政府采购网查询结果等。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签章）：

日    期：   年  月  日

企业情况简介

（格式自拟）

5、投标人近三年有无违法、违规记录承诺书

（投标人自行填写）

内容应包括：说明现在有无正在诉讼的案件和有无不良记录以及是否依法缴纳税收和社会保障资金。

（有无必须说明，否则作为废标）

法定代表人或授权代表人（签章）：

投标人：

（加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

| 新疆华春生物药业股份有限公司 仪器设备采购项目报价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器设备名称 | 数量 | 品牌 | 型号 | 单价（万） |
| 1 | 高效液相色谱仪（配紫外检测器） | 1 |  |  |  |
| 2 | 高效液相色谱仪（配示差检测器） | 1 |  |  |  |
| 3 | 高效液相色谱仪（配荧光检测器、柱前衍生及柱后衍生系统） | 1 |  |  |  |
| 4 | 高效液相色谱仪（配蒸发光散射检测器 | 1 |  |  |  |
| 5 | 超高效液相色谱仪（配二极管阵列检测器） | 1 |  |  |  |
| 6 | 高效液相色谱仪（配二极管阵列检测器） | 1 |  |  |  |
| 7 | 液相色谱串联四极杆质谱仪：配电喷雾离子源 | 1 |  |  |  |
| 8 | 稳定性试验箱 | 2 |  |  |  |
| 9 | 冷冻干燥机 | 1 |  |  |  |
| 10 | 低温高速离心机 | 1 |  |  |  |
| 11 | 真空干燥箱 | 1 |  |  |  |
| 12 | 旋转蒸发仪 | 1 |  |  |  |
| 13 | 循环水氏多用真空泵 | 1 |  |  |  |
| 14 | 电热套 | 1 |  |  |  |
| 15 | 快速水分测定仪 | 1 |  |  |  |
| 16 | 槽式混合机 | 1 |  |  |  |
| 17 | 摇摆式颗粒机 | 1 |  |  |  |
| 18 | 沸腾干燥机 | 1 |  |  |  |
| 19 | 喷雾干燥机 | 1 |  |  |  |
| 20 | 电加热小型提取浓缩机组 | 1 |  |  |  |
| 21 | 电动振筛机（旋振筛） | 1 |  |  |  |
| 22 | 电炉子 | 2 |  |  |  |
| 23 | 硬度仪 | 1 |  |  |  |
| 24 | 脆碎仪 | 1 |  |  |  |
| 25 | 其他 |  |  |  |  |
| 含税总价（税率） |  |  |  |  |  |
| 供货时间： |  |  |  |  |  |

投标人（加盖公章）：

法定代表人或授权代表人（签章）：

日    期：   年  月  日

7、财务要求

提供近一年的审计报告或财务报表（成立不足一年的需提供成立至今的财务报表）。

8、商务偏离表

| 序号 | 条款号 | 原条款内容 | 建议修改后条款内容 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… |  |

编制要求：

1、供应商应按顺序将建议的非实质修改的内容填入文件响应偏差表中；

2、供应商对招标文件的不接受或修改将影响其投标的相对竞争能力；

3、除本偏差表中所列出的偏差外，视为供应商完全响应招标文件的其他内容。

投标人 （盖章）：

法定代表人或授权代表人（签章）：

年     月     日

11、投标人认为需补充的其它资料或说明

（响应文件封皮）

正（副）本

****          项目

技 术 文 件

项目编号：

投标人名称：                             （盖章）

法定代表人：                             （签字或盖章）

投标人地址：

联  系  人：

联系电话：

年   月    日

1、实施方案；（须详细列明每台仪器设备配置及技术参数）

2、售后服务；

3、培训方案；

4、交货期及保证措施；

5、主要产品来源证明材料；

6、人员配置；

7、供应商认为需要提供的其他文件和资料。

（注：格式自拟）